- Computador de flujo con dos procesadores DSP “Texas Instruments” modelo TMS320C5509A

Informe

AGA 03.06.26

Proyecto 280157.

Reemplaza al Informe AGA 03.06.05

Adolfo Guzmán Arenas

CIATEQ, A. C.

aguzman@ciateq.mx, a.guzman@acm.org

RESUMEN. Se muestra el diseño de un computador de flujo para medir fluidos líquidos y gases, utilizando el procesador de señales digitales DSP TMS320C5509 “A” de Texas Instruments. Se incluye la arquitectura del software y consideraciones sobre el sistema operativo y programas de aplicación.

La arquitectura propuesta será capaz de sostener mediciones simultáneas en cuatro trenes de medición, más un tren adicional para calibración. Además, esta arquitectura puede convertirse en una tolerante a fallas (redundante); que quizá  presente en otro informe técnico posterior.

Las principales características de esta nueva arquitectura son:

- Cumplimiento con la norma de producir un valor del flujo corregido cada segundo. Filtrado de las señales de entrada, las que se muestrean 10 veces/seg.

- (software) Modificación del Algoritmo de cálculo del flujo corregido para gases del CIATEQ, a fin de (a) evitar cálculos de un ciclo de medición al siguiente, cuando las entradas no cambian, y (b) acelerar el proceso de cálculo de la compresibilidad (Z) del gas, utilizando una tabla caché que contiene los cien mil últimos resultados.

- Uso de dos procesadores digitales de señales para darle mayor solvencia (mayor desfogue o «throughput») a la arquitectura resultante; ambos desempeñando labores críticas.

- Ausencia de sistema operativo. El bucle principal de medición constituye el trabajo de fondo («background»), en tanto que los datos de sensores y la interacción con el usuario y con el mundo externo (PC; sistema SCADA) ocurren vía interrupciones; la comunicación entre ambos procesadores es por el canal de acceso directo a memoria («DMA»), y su variante el EHPI («host port interface»).

PALABRAS CLAVE: Medición de flujo, flujo en gas, computador de flujo, DSP.

1.	RESUMEN EJECUTIVO	6

2.	INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS	6

2.1	Medición de flujo	6

2.1.1	Requerimientos de velocidad y precisión	7

2.2	Protocolos para sensores	7

2.3	Experiencia previa del CIATEQ	7

2.4	Objetivos	7

2.4.1	Especificaciones del prototipo	8

3.	SOLUCIÓN: VISTA GENERAL	8

3.1	Selección	8

3.1.1	Selección del hardware a usar	8

3.1.2	Selección del software	9

3.2	Diagrama a bloques de la solución propuesta	9

3.3	Principales bloques	11

3.3.1	Hardware	11

3.3.2	Software	11

4.	ARQUITECTURA DEL HARDWARE	11

4.1	Diseño general de la arquitectura de hardware	11

4.1.1	Principales bloques	14

4.1.2	Interfaces	14

4.2	Electrónica de acoplamiento a sensores	14

4.2.1	Homologación de voltajes de entrada de las señales digitales	14

4.2.2	Distribución de señales	14

4.2.3	Recepción de la señal de fin de carrera del probador	15

4.2.4	Contactadores Electromecánicos	15

4.2.5	Mapeo de Electrónica de acoplamiento a sensores al espacio del direccionamiento del Procesador principal y de lectura de sensores	15

4.3	Procesador de flujo	18

4.3.1	Procesador principal y de lectura de sensores	18

4.3.2	Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida	18

4.3.3	Interfaz entre ambos procesadores	21

4.4	Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores	21

4.4.1	Detalle con los convertidores de voltaje a frecuencia	23

4.4.2	Consideraciones para redundancia	24

4.5	Interfaz con periféricos externos	25

4.6	CPU	25

4.7	Reloj para tiempo real	25

4.8	Memorias	25

4.9	Puerto TCP/IP	25

4.9.1	Kit TCP/IP	25

4.10	Puertos serie	25

4.10.1	Puerto serie de la UPS	26

4.10.2	Puerto serie de la impresora local	26

4.10.3	Puerto serie del reloj en tiempo real	26

4.11	Convertidores A/D yD/A	27

4.11.1	Convertidores A/D	27

4.11.2	Convertidores D/A	27

4.12	Bloqueo de programación	27

4.13	Reset	28

4.13.1	Reset Suave	28

4.13.2	Reset drástico	28

4.14	Aislamiento eléctrico	28

4.14.1	De las señales	28

4.14.2	Aislamiento de la fuente de alimentación	28

4.15	Tipos de conectores	28

4.16	Fuentes de energía	29

4.16.1	Transistor de potencia	29

4.16.2	Fusible	29

4.17	Gabinete, encapsulamiento	29

5.	ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	29

5.1	Resumen de requerimientos	29

5.1.1	Funciones	29

5.1.2	Comandos	30

5.1.3	Comunicaciones	30

5.1.4	Interfaz gráfica del usuario	30

5.1.5	Procesamiento de datos	30

5.2	Diseño general	30

5.2.1	Consideraciones de diseño, software	30

5.2.2	Características principales	31

5.2.3	Flujo de los programas interrumpibles	33

5.2.4	Flujo de las rutinas de interrupción	35

5.2.5	Mapa de memoria	36

5.2.6	Alarmas y condiciones de excepción	36

5.2.7	Avisos	36

5.2.8	Consideraciones para redundancia	37

5.2.9	Obtención de un líder mediante un algoritmo distribuido	37

5.3	Sistema operativo	37

5.3.1	Uso de un kernel en tiempo real	38

5.3.2	Ejecución de programas bajo Windows	38

5.4	Manejo de interrupciones	38

5.5	Control en tiempo real	38

5.6	Temporizadores («timers»)	38

5.7	Control del consumo de energía	38

5.8	Uso del canal de acceso directo a memoria	39

5.9	Qué cosas ya hay hechas	39

5.10	Consideraciones sobre el software	39

5.10.1	Sobre la aceleración de los cálculos	39

5.10.2	Sobre la arquitectura de software	40

5.11	Dinámica de la ejecución del software	40

5.11.1	Restricciones	40

5.11.2	Solución	41

5.12	Qué ocurre con el software en el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida	44

5.13	Lecturas, señales filtradas (mediciones) y flujo corregido	44

5.13.1	Muestras crudas y secuencias filtradas	44

5.13.2	Relación entre las lecturas (filtradas) y los varios cálculos de flujo	45

5.14	Modificaciones para acelerar el cálculo de Z	45

5.14.1	No recalcular cuando no ha habido cambios en las mediciones de los sensores	46

5.14.2	Recordar los últimos cien mil flujos corregidos obtenidos	46

5.14.3	Cálculo en paralelo de la compresibilidad Z del gas	46

6.	ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES	46

6.1	Estándares para desarrollar algoritmos	46

6.2	Uso de algoritmos ya existentes	46

6.3	Aritmética de punto fijo extendida (de varias palabras)	46

6.3.1	Rutinas de suma	47

6.3.2	Rutinas de multiplicación	47

6.3.3	Rutinas de exponenciación y logaritmo	47

6.4	Procesamiento de las señales digitales por el FQ	47

6.4.1	Construcción de filtros digitales	47

6.5	Programas para calcular el flujo compensado	48

6.6	Empaquetamiento y desempaquetamiento de los cuadros de los diferentes protocolos	48

6.6.1	Procesamiento del protocolo FieldBus	48

6.7	Programas para llevar el log	48

6.8	Utilerías	48

6.8.1	Bloqueo y desbloqueo del teclado	48

6.8.2	Bloqueo del puerto TCP/IP	49

6.8.3	Manejo de contraseñas de distintos usuarios	49

7.	CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA ARQUITECTURA	49

7.1	Ciclo de calibración en línea del FQ	49

7.2	Redundancia en el computador de flujo	50

7.2.1	Tolerancia a fallas en el DSP	50

7.2.2	Tolerancia a fallas en el DSP auxiliar	56

7.2.3	Tolerancia a fallas en otros componentes	57

7.3	Componentes reusables en otros desarrollos	57

7.3.1	Otros desarrollos posibles con estos componentes	57

7.4	Herramientas de desarrollo	57

7.4.1	Emulador	57

7.4.2	Depurador	57

7.4.3	Compilador	57

7.4.4	Cargador	58

8.	APÉNDICE A. REQUERIMIENTOS DEL COMPUTADOR DE FLUJO	58

8.1	Requerimientos de Hardware	58

8.1.1	Velocidad de cálculo	58

8.1.2	Confiabilidad	60

8.1.3	Del medio ambiente de operación	60

8.1.4	Generales	60

8.1.5	Tarjeta de CPU	60

8.1.6	Interfase con el usuario	60

8.1.7	Entradas	60

8.1.8	Salidas	61

8.1.9	Puertos de comunicación	61

8.1.10	Adicionales	62

8.2	Requerimientos de Software	62

8.2.1	Generales	62

8.2.2	Adquisición de datos	63

8.2.3	Cálculo de flujo	63

8.2.4	Registro auditable	63

8.2.5	Configuraciones	64

8.2.6	Interfase Hombre Máquina	64

8.2.7	Observaciones de la norma	64

8.3	Requerimientos generales de la opción con dos DSPs	64

8.4	Requerimientos de precisión	66

8.5	Requerimiento de señales analógicas y de pulsos	66

8.6	Cálculo alterno del número requerido de entradas	66

8.6.1	Para un tren limitado, pruebas en campo	66

8.6.2	Para Sistema Portátil PXI / SCXI	66

8.6.3	Para Sistema Portátil Modular	67

8.6.4	Para un sistema no especificado	68

8.7	Requerimiento de señales empleados en este diseño	68

8.7.1	Requerimientos Razonables	69

8.8	Requerimientos de comunicación	70

8.9	Características adicionales deseables	70

9.	APÉNDICE B. SELECCIÓN DEL TIPO DE HARDWARE A USAR	70

9.1	La mejor opción para procesamiento de señales en tiempo real	70

9.1.1	Características relevantes de los dispositivos ASIC	72

9.1.2	Características relevantes de los productos ASSP	72

9.1.3	Características relevantes de los procesadores configurables	73

9.1.4	Características relevantes de los DSPs	73

9.1.5	Características relevantes de los FPGAs	74

9.1.6	Características relevantes de los MCUs (microcontroladores)	74

9.1.7	RISC/GPP (Reduced Instruction set computer/General purpose processor)	74

9.1.8	Resumen comparativo	75

9.1.9	Conclusión	75

9.2	Selección de un DSP apropiado	75

9.2.1	Nuevo chip	76

9.2.2	Proceso de selección	76

9.2.3	Escoger entre uno de punto fijo y uno de punto flotante	78

9.2.4	Cuál miembro de la familia C55x escoger	79

10.	APÉNDICE C.  CARACTERÍSTICAS DEL DSP TI TMS320C5509 A	79

10.1	Cualidades sobresalientes	79

10.1.1	CPU	79

10.1.2	Memoria en el chip	80

10.1.3	Periféricos en el chip	80

10.1.4	Conservación de energía	80

10.1.5	Emulación, pruebas y embalaje	80

10.2	Arquitectura	80

10.2.1	Vista general	81

10.2.2	Unidad buffer de instrucciones (unidad IU ó I)	81

10.2.3	Unidad de flujo del programa (Unidad PU ó P)	81

10.2.4	Unidad de flujo de direcciones de datos (AU ó A)	81

10.2.5	Unidad de cómputo (unidad DU ó D)	82

10.2.6	Línea de ensamble (“Pipeline”) de instrucciones	83

10.2.7	Dominios IDLE para conservar energía	83

10.3	Memoria	84

10.3.1	Memoria en el chip	84

10.4	Periféricos en el chip	84

10.4.1	Digital phase-locked loop (DPLL) clock generation	85

10.4.2	Caché de instrucciones	85

10.4.3	Interfase para memoria externa (EMIF)	86

10.4.4	Controlador de acceso directo a memoria (DMA)	88

10.4.5	Interfaz de puertos anfitriones mejorada (EHPI)	89

10.4.6	Puerto serial multi-canal con buffer (McBSP)	89

10.4.7	Temporizadores	90

10.4.8	Patas de E/S de propósito general (GPIO)	90

10.4.9	Características de las interrupciones	90

11.	APÉNDICE D. COMPATIBILIDAD CON DISEÑOS PREVIOS	90

11.1	Diseños previos	90

11.2	Relación de esta arquitectura con diseños previos	90

11.3	Cambios principales	91

11.4	Agradecimientos	92

11.5	Bibliografía, referencias	92

TABLAS

Tabla 1. Mapa de memoria del DSP								36

Tabla 2. Alarmas										36

Tabla 3. Condiciones que requieren la atención del usuario					37

Tabla 4. Entradas requeridas para un tren limitado, pruebas en campo			66

Tabla 5. Cantidad requerida de señales, para un sistema portátil				67

Tabla 6. Cantidad requerida de señales, para un tren limitado				67

Tabla 7. Cantidad requerida de señales, para un sistema no especificado			68

Tabla 8. Cantidad máxima requerida de señales						68

Tabla 9. Cantidad razonable requerida de señales						69

Tabla 10. Resumen de requerimientos de señales						69

Tabla 11. Características de plataformas para sistemas en tiempo real			72

Tabla 12. Los tres procesadores DSP finalistas						77

Tabla 13. Comandos de la SDRAM soportados por la EMIF					87

Tabla 14. La arquitectura propuesta versus diseños previos					91

FIGURAS

Figura 1. Diagrama a bloques del sistema de medición de flujo				10

Figura 2. Detalle de la arquitectura de hardware, mostrando un solo tren de medición	12

Figura 3. Arquitectura de hardware. Procesador de flujo con dos DSPs 5509 A		13

Figura 4. Electrónica de acoplamiento de sensores. Esquema general.			14

Figura 5. Direcciones de memoria para un solo tren de medición				16

Figura 6. Mapeo de los diferentes trenes de medición a direcciones de memoria		17

Figura 7. Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida				18

Figura 8. Propuesta anterior de interconexión del MSP 430					20

Figura 9. Interfaz entre los DSPs								22

Figura 10. Mayor detalle de la Electrónica de acoplamiento a sensores			23

Figura 11. Otra posible Electrónica de acoplamiento a sensores				24

Figura 12. Diagrama del funcionamiento de los principales módulos de software		33

Figura 13. Flujograma del bucle de trabajo ininterrumpible				34

Figura 14. Flujograma para las rutinas que manejan interrupciones				35

Figura 15. Esquema de ejecución y espera de los trabajos de cálculo corregido		42

Figura 16. Relación entre muestras sin filtrar y muestras filtradas			44

Figura 17. Cuándo ocurren las salidas y cuándo los cálculos de cada tren			45

Figura 18. El teclado del procesador de flujo está en uno de dos estados			49

Figura 19. Diagrama de flujo con redundancia en el DSP					53

Figura 20. Diagrama general del procesador de flujo con el DSP duplicado			54

Figura 21. Cambio de titularidad								56

Figura 22. Ejecución en modo normal y en modo de falla					57

# RESUMEN EJECUTIVO

Se esboza la oportunidad para el CIATEQ de diseñar su propio computador de flujo, y  se describe el diseño conceptual de su arquitectura.

# INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

## Medición de flujo

La necesidad de medir flujo en líquidos y gases se satisface con medidores de flujo, generalmente dispositivos electromecánicos que llevan una turbina inmersa en el fluido, la que gira, haciendo girar un disco rasurado que produce pulsos. Se cuentan éstos y se convierten a litros. Ejemplo: despachadores de combustible en estaciones de venta al menudeo (“gasolineras”). Ejemplo: medidores domésticos de agua.

Al manejarse mayores volúmenes, y en operaciones de transferencia de custodia, se requiere mayor precisión, lo que se logra básicamente corrigiendo el flujo medido con el medidor primario por temperatura, presión, y composición del fluido. Esto introduce medidores secundarios.

Medidores primarios. Además del medidor de turbina o rehilete, existen otros tipos de medidores: ultrasónico, de placa de orificio (para gases), de resonancia de masa (para gases),...

Medidores secundarios. Son: termómetros, medidores de presión, cromatógrafos (miden la composición del fluido).

Calibración, auto calibración. Para garantizar la precisión requerida, de tiempo en tiempo se calibra el computador de flujo con un tren de calibración, que tiene métodos de medición más precisos. El computador de flujo debe controlar las válvulas que ponen a funcionar el tren de calibración, debe procesar las señales que provienen de tal tren, y  finalmente, debe auto corregir sus parámetros para que sus mediciones concuerden con las del tren de calibración.

### Requerimientos de velocidad y precisión

La norma exige computar el flujo corregido cada segundo, con una precisión de un 1/4 del 1%. Los computadores de flujo actuales deben medir cuatro trenes de medición y un tren de calibración, simultáneamente.

## Protocolos para sensores

La gran cantidad y variedad de sensores ha originado que los fabricantes diseñen protocolos para conectar sus distintos sensores (que generalmente son de baja velocidad) a un bus o cable que va al computador de flujo, en el cual viaja la información de las señales medidas. Los protocolos más comunes son el Modbus y el FieldBus.

## Experiencia previa del CIATEQ

- En procesos de medición. Desde hace tiempo el Centro ha estado desarrollando soluciones a problemas de medición.

- Se tienen programados y operando en una versión prototipo los algoritmos que dictan las normas para medir flujo de hidrocarburos.

- Se han hecho cálculos de incertidumbre en tales mediciones.

- En algoritmos de control y cálculo de incertidumbre.

- En recolección de datos y sistemas SCADA

## Objetivos

        - Diseñar y construir un procesador de flujo que cumpla o supere las normas respectivas y las especificaciones de productos competidores, a fin de ofrecer una solución viable a la industria nacional, para problemas de medición de fluidos para transferencia de custodia.

        - Consolidar una línea de electrónica digital y procesamiento en sistemas inmersos, para satisfacer otras necesidades: automotrices, de telefonía celular...

### Especificaciones del prototipo

        - Para medición de gases

        - Utilizando el protocolo ModBus.

        - Cuatro trenes de medición y uno de calibración, simultáneos

        - Cadencia de medición del flujo corregido: 1 salida/seg.

        - Adherencia a las normas mexicanas (unas producidas por el propio Centro) e internacionales (AGA 8).

Más detalles en el APÉNDICE A. REQUERIMIENTOS DEL COMPUTADOR DE FLUJO.

# SOLUCIÓN: VISTA GENERAL

Esta sección da una visión panorámica completa de nuestra solución.

## Selección

Cómo se escogieron los diferentes componentes.

### Selección del hardware a usar

Para llevar a cabo el diseño, se consideraron varias tecnologías de procesamiento:

        - Dispositivos ASIC (Application Specific Integrated Circuits). Son chips que se diseñan para un propósito específico. Ofrecen muy buena velocidad de respuesta y se adecuan al problema que se tenga, pues se diseñan y construyen para eso.

        - Productos ASSP (Application Specific Standard Product). Son productos que se diseñan para un nicho o familia de propósitos, y luego se ajustan a la medida, generalmente usando firware.

        - Procesadores configurables. Son procesadores con gran generalidad, que se ajustan a la medida de la aplicación mediante wafers adicionales. A veces, sin microprogramador.

        - DSPs (Digital Signal Processors). Son procesadores digitales de alta velocidad, programables vía software. Poseen gran paralelismo debido al uso de la arquitectura de Harvard que proporciona varios buses de lectura de datos, de escritura, y de programa. Generalmente tienen una línea de ensamble («pipelilne») para procesar varias instrucciones en paralelo.

        - FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Son arreglos de compuertas lógicas de propósito general, programables a bajo nivel, en el campo.

        - MCUs (Microcontroladores). Procesadores de alcance limitado, programables vía software.

        - RISC/GPP (Reduced Instruction Set Computers)/(General Purpose Computers). Son computadores de propósito general, programables vía software. Entre éstos se encuentran el procesador Motorota serie 6000, y el procesador Intel Pentium.

Por sus mejores características (ver detalles en §9.1) se escogieron los DSPs. Existe una gran variedad de los mismos. Se escogió (ver detalles en §9.2) el DSP TMS320C5509A de Texas Instruments.

### Selección del software

Es necesario escoger las aplicaciones para medir flujo, aquéllas que leen los sensores, filtros de las señales provenientes de sensores, programas de inicialización, de atención al usuario, de escritura en la pantalla y la impresora, y hacia el puerto SCADA. Más detalles en el §5.

#### Selección del sistema operativo

Fuera de la aplicación para medir flujo (§5.2.3), no hay programas críticos, que deban ejecutarse en tiempo real. Ciertamente, habrá que leer los sensores y atender al usuario y a los dispositivos externos, pero esto puede hacerse vía interrupciones. Por consiguiente, se escogió carecer de un sistema operativo o de un kernel en tiempo real,  y coordinar los distintos programas vía interrupciones.  Más detalles en el §5.3.

#### Selección de las aplicaciones

Los algoritmos de la aplicación (medición de flujo) vienen dados por normas internacionales; de hecho, en las normas AGA7 y AGA8, por ejemplo, viene el código fuente de tales algoritmos.

Por otra parte, CIATEQ ya posee una versión propia de tales algoritmos, probada con datos de prueba. Por tanto, se seleccionaron los algoritmos del CIATEQ, a los cuales se les harán algunas modificaciones para aumentar su velocidad, según el §5.10.1.

## Diagrama a bloques de la solución propuesta

En el diagrama a bloques de la figura 1 se muestra el hardware, el software, la electrónica asociada, las aplicaciones y las comunicaciones.

Memoria externa

Tabla caché con los cien mil últimos resultados producidos

Procesador de flujo (§4.3)

Cálculo del flujo corregido

Filtrado de señales

Sensores

Procesador principal y de lectura de sensores

Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida

Electrónica de acoplamiento a sensores

Desencapsulamiento de protocolos de sensores

Cálculo del flujo corregido

Seguridad, autenticación de usuario

Cambio de parámetros

Atención a al puerto TCP(IP

Contadores electromecánicos

Atención a periféricos lentos

Puerto TCP/IP (acceso a Internet)

Pantalla

Impresora

PC o Laptop

A Internet

Teclado

Softrware SCADA

Rutinas de configuración y cambio de parámetros

Consola local

Figura 1. Diagrama a bloques del Sistema de Medición de Flujo

Al sistema SCADA

## Principales bloques

La arquitectura contiene elementos de software, hardware y comunicaciones. A riesgo de simplificar demasiado, se consideran como bloques principales:

### Hardware

Sensores. Instrumentos de medición de flujo, temperatura, presión, composición química del fluido.

Electrónica de acoplamiento a sensores. Tarjetas electrónicas que toman las señales provenientes de los sensores, les hacen cierto ajuste o acondicionamiento, y lo entregan al procesador de flujo.

Procesador de flujo. Unidad que lleva a cabo el desencapsulamiento, filtrado y cálculo del flujo, bajo control de software. Consta de dos DSPs.

Consola local. Contadores, impresora, pantalla, teclado. Instrumentos que están en la estación de medición, para uso de un operador.

Puerto TCP/IP, LapTop o PC de confiuración, sistema SCADA. Comunicación del computador de flujo con el mundo exterior.

### Software

Atención a los sensores. Rutinas que leen los sensores, desencapsulan las señales que vienen dentro de la trama, y la filtran.

Cálculo del flujo corregido. Conversión del flujo grueso en flujo real, tomando en cuenta la influencia que la temperatura, presión, etc., ejercen sobre la medición gruesa.

Salida de datos. Vaciado o externalización de los datos medidos hacia usuarios, sistemas SCADA u otros procesos.

Atención al usuario. Para configuración, cambio de parámetros, y para desplegar variables o datos solicitados.

# ARQUITECTURA DEL HARDWARE

Esta sección se concentra en el diseño electrónico o de hardware.

## Diseño general de la arquitectura de hardware

Se muestra en la figura 2 y la figura 3.

Procesador principal y de lectura de sensores(DSP 1)

Interfaz D (16) datos

Interfaz A (8) Direcciones

3 registros de 16 bits de las entradas de corriente o voltaje; uno para salida y cuatro para entradas de pulsos

2 registros de 16 bits para las 24 entradas discretas y uno para las 11 salidas

Electrónica de acondicionamiento de sensores

Bus de datos de memoria externa

Bus de direcciones de memoria externa

15

14

0

15

7

6

0

15

14

0

15

14

0

Memoria RAM

A0   15	   D0  15

0           6  7

0           6  7

15

14

0

0         6      7

Siete pares de registros {cabeza de fifo, número de palabras nuevas}  de 16 bits, para los siete puertos serie bidireccionales

Procesador principal y de lectura de sensores(DSP 2) Host al PEDÍ del DSP 1

EHPI

16

20

Datos

Direcciones

9

Control

2

Control

Figura 2. Detalle de la arquitectura del hardware, mostrando un solo tren de medición.

Tres registros + 7 registros + 2 registros, todos de 16 bits (ver Figura 1)

Tres registros + 7 registros + 2 registros, todos de 16 bits (ver Figura 1)

Tres registros + 7 registros + 2 registros, todos de 16 bits (ver Figura 1)

Tres registros + 7 registros + 2 registros, todos de 16 bits (ver Figura 1)

Tres registros + 7 registros + 2 registros, todos de 16 bits (ver Figura 1)

Sensores del tren de medición No. 1

Sensores del tren de medición No. 2

Sensores del tren de medición No. 3

Sensores del tren de medición No. 4

Sensores del tren de calibración

DSP 1

CLCK		      RST

Memoria RAM externa

Bus de datos de memoria externa

Bus de direcciones de memoria externa

Datos

16

16

16

16

Direcciones

8

8

8

8

8

16

DSP 2

GPIO[1:0]

CLCK

RST

EHPI

16

20

Datos

Direcciones

9

Control

2

Control

Reloj oscilador

1 Despliegue LCD

1 Chip TCP/IP

1 Teclado

2 Contadores electromecánicos

MCBSP

PC para inicialización

PC para SCADA

Reloj oscilador

Reset drástico

Figura 3. Arquitectura de hardware. Computador de flujo con dos DSPs 5509 A.

### Principales bloques

Electrónica de acoplamiento a sensores

Procesador principal

Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida

### Interfaces

Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores

Interfaz con periféricos externos

Interfaz entre ambos procesadores

## Electrónica de acoplamiento a sensores

Es una interfaz electrónica (figura 4) de acondicionamiento y aislamiento de señales provenientes de los distintos sensores, mismas que entrega al Calculador de Flujo.

Electrónica de acoplamiento a sensores (Alder)

Interfaz con periféricos externos

Sensores y medidores, primario y secundarios

Calculador de Flujo

7 Puertos serie

Válvulas, microswitches

Señales binarias

Figura 4. Electrónica de acoplamiento a sensores. Esquema general. Se conecta por un lado a la electrónica de medición (sensores) y actuación, y por otro al DSP, vía la Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores. Los detalles se muestran en la figura 8.

(Este diagrama se muestra con más detalle en otro documento del Ing. Alder Pérez)

### Homologación de voltajes de entrada de las señales digitales

Este trabajo lo hará la Electrónica de acoplamiento a sensores, según se señala en el §4.2. Es decir, el procesador de flujo recibirá y entregará solo señales digitales.

### Distribución de señales

Las señales de salida se distribuyen a los diferentes periféricos usando el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida.

Como comparación, el computador de flujo de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: IC: 82C55, Interfaz Programable de Periféricos. Cuenta con dos de estos circuitos integrados, uno para el teclado y el otro para la pantalla y los contadores electromecánicos. Reciben las señales del controlador de interfaz y las distribuyen a los elementos asignados. Estos dos circuitos integrados son:

IC: 82C55, Interfaz Programable de Periféricos. Cuenta con 3 puertos de 8 bits cada uno; 12 bits se configuran como señales de entrada y 12 como señales de salida. Cada señal al exterior emplea un bit de salida y un bit de entrada.

IC: 74HC14, Compuertas no-inversoras Schmitt Trigger. La señal que se recibe del probador convencional pasa también a otro circuito de control de flanco para la generación de la interrupción al procesador.

### Recepción de la señal de fin de carrera del probador

Nosotros no usaremos este tipo de probador, que es un tubo U usado en calibración de medidores de líquidos.

Como comparación, el computador de flujo de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] emplea la siguiente técnica: además de controlar las señales discretas (conocidas también como digitales), el módulo de entradas y salidas discretas recibe la señal de inicio y fin de carrera del probador convencional; esta señal es la única que genera una interrupción al procesador.

### Contactadores Electromecánicos

Según la tabla 8, se deben usar 2 contactadores 5A 24 VDC Relevador y 13 de 2A 30 VDC Relevador. Son relés que van conectadas a la Electrónica de acoplamiento a sensores (§4.2).

### Mapeo de Electrónica de acoplamiento a sensores al espacio del direccionamiento del Procesador principal y de lectura de sensores

Cada tren de sensores tiene su Electrónica de acoplamiento a sensores, que se mapea a la memoria del procesador como se muestra en la figura 5.

Sin embargo, al ser hasta cuatro trenes de medición más uno de calibración, el mapeo de todos ellos queda como se muestra en la figura 6.

Región del espacio de direccionamiento del bus de memoria externa sombreada por los registros y contadores

Contadores  y registros que se mapean a direcciones de memoria

16 líneas de datos al bus D de memoria externa

Tres entradas analógicas

Una salida analógica

Cuatro entradas de pulsos

8 líneas de datos al bus A (address)  de memoria externa

24 (y hasta 32) entradas discretas

11 (y hasta 16) salidas discretas

1

2

7

Siete puertos serie a ser acondicionados por la Electrónica de acoplamiento a sensores

Figura 5. Direcciones de memoria del DSP para la Electrónica de acoplamiento a sensores. Los registros y contadores de la izquierda sombrean un espacio de direccionamiento, el que es accesado por el DSP. Las señales de siete puertos serie (cuatro provenien de sensores) se acondicionan por la Electrónica de acoplamiento a sensores, pero el desciframiento de su contenido lo realiza el DSP. Cada puerto serie se identifica por dos registros mapeados a memoria: la cabeza del FIFO y el número de palabras nuevas (sin leer por el DSP) que han llegado a ese FIFO. Este número lo hace 0 el DSP cuando éste ya leyó las palabras nuevas.

Bloque de direcciones ocupado por el Tren 1

Bloque de direcciones ocupado por el Tren 2

Bloque de direcciones ocupado por el Tren 3

Bloque de direcciones ocupado por el Tren 4

Bloque de direcciones ocupado por el Tren 5

Espacio de direccionamiento del DSP1

Sensores del tren 1

Sensores del tren 2

Sensores del tren 4

Sensores del tren 3

Sensores del tren 5

Figura 6. Mapeo de los sensores de los diferentes trenes de medición, al espacio de direccionamiento del primer procesador ó  DSP1.

## Procesador de flujo

Por ser un diseño con procesamiento en paralelo, no existe un solo procesador de flujo, sino dos: el procesador principal (§4.3.1) y el procesador auxiliar (§4.3.2). A veces, conviene pensar en que existe un “procesador de flujo” en abstracto, formado por los dos procesadores reales mencionados.

### Procesador principal y de lectura de sensores

Es un DSP 5509A de Texas Instruments. Recibe los datos de los distintos sensores, desencapsula las tramas (“frames”) de los protocolos. Una vez obtenidas las señales, las filtra usando filtros digitales. Pero sobre todo, realiza buena parte del cálculo del flujo corregido, pasándole al procesador auxiliar parte del trabajo de cálculo de flujo.

### Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida

Provee comunicación con “el mundo exterior” que no sean sensores y actuadores. Ver figura 7. Un diagrama más detallado de este módulo se muestra en la figura 8.

Interfaz entre ambos procesadores

Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (DSP 5509 A)

Calculador de Flujo

Reloj 8Mhz

1 Despliegue LCD

1 Chip TCP/IP

1 Teclado

2 Contadores electromecánicos

1 Reset

Figura 7. El Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida se comunica con el computador de flujo vía la Interfaz entre ambos procesadores (§4.3.3.).

#### Pantalla

Para mostrar datos, resultados y el estado del computador de flujo, al usuario en campo. Como pantalla usaremos ... (a ser especificado en otro documento por Israel). Este dispositivo de salida irá conectado al Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (§4.3.2).

Como comparación, el computador de flujo de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa Marca: Optrex, modelo: DMC-20481 Matriz LCD, de 4 líneas x 20 caracteres con iluminación de fondo (back-light) de LEDs. El contraste es controlado por software, mientras que la iluminación es de una intensidad fija.

#### Teclado

Para introducir comandos y datos en el campo al computador de flujo. Como teclado del computador de flujo usaremos... (falta especificar por Israel, ). Irá conectado al Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (§4.3.2).

Como comparación, el computador de flujo de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: Tipo membrana de 34 teclas rotuladas. La capacidad de multifunción está dada por software (cada tecla proporciona un carácter, número o función).

#### Contadores electromecánicos

Se usan dos, no reiniciables. (Falta especificar por Israel,  )

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: Alimentados a 5vdc, operados por relevador. No reiniciables.

Figura 8. PROPUESTA ANTERIOR  DE INTERCONEXIÓN DEL MSP430

000 000

000 000

000 000

Contadores  Electromecánicos

Marca Crouzet

Modelo 99 766 707

Etapa de

Opto-

Acoplamiento

y excitación de contadores 24VDC

Conexión

pin a pin según nota a aplicación

SPRA639A

Oscilador

8 MHz

MSP430F149

DSP

Familia

5000

KEYPAD

Por definir

H

P

I

LCD

8 Bits

RS232

MAX232

16 Pins

8 Bits

Matriz Orbital

LK404-55

8 Bits

4

Oscilador

20 MHz

Controlador de Ethernet

CS8900A

Conexión Según nota de aplicación SLAA137

Transformador

de Aislamiento

Conector RJ45

La arquitectura propuesta muestra las siguientes interconexiones:

- Dos puertos de propósito general que interconectan al MSP con el DSP (puerto HPI).

- Un puerto de propósito general y conexión de UART con el controlador de Ethernet.

- Un puerto serial para conectividad al LCD que permite tener una interfaz con un teclado de hasta cincuenta y cinco teclas tipo membrana en forma matricial.

- Tres salidas de niveles TTL para control de contadores electromecánicos.

Elaborado por Israel Luna  Fecha: 03.03.19

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: Alimentados a 5vdc, operados por relevador. No reiniciables.

#### Conexión a una PC ó LapTop

Se hará vía el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida, utilizando el puerto TCP/IP.

##### Conexión a un sistema SCADA

Se hará a través de la PC (ver figura 3).

##### Conexión a una impresora

Además de la impresora local conectada al FQ, la PC puede tener, por supuesto, otra impresora.

#### Conexión a Internet

Esta conexión se lleva a cabo vía el puerto TCP/IP, descrito en el §4.9.

### Interfaz entre ambos procesadores

DD

## Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores

Esta interfaz proporciona comunicación bidireccional entre el Calculador de Flujo y La Electrónica de acoplamiento a sensores (Cf. figura 9). Envía datos y direcciones (de tales datos). Según la Tabla 9, recibe 24 entradas discretas, 3 entradas analógicas y 4 entradas de pulsos; y produce 11 salidas discretas y 1 salidas continuas. Los 7 puertos serie que tiene la FQ se conectan a la Electrónica de acoplamiento a sensores. En total, se direccionan (se envían o reciben datos de) 47 dispositivos, por lo que tenemos que tener al menos ese número de identificaciones o “números de dispositivo” para su identificación por el DSP; de aquí que baste usar 8 bits del bus de direcciones A[7..0].

Algunas entradas de corriente y voltaje, y algunas salidas continuas, requieren 16 bits de precisión, por lo que el bus de datos de esta interfaz debe ser de 16 bits.

DSP1

DSP2 (Host to the EHPI of DSP1)

EHPI

HD[15.0]

HA[19:0]

HBE[1:0]

HCS

HR/W

HDS1

HDS2

HRDY

HCNTL0

HMODE

RST_MODE

HINT

16

20

2

Figura 9. Interfaz entre los DSPs. El DSP2 es el anfitrión del DSP1, y puede acceder toda la memoria de éste.

El diseño de la Electrónica de acoplamiento a sensores es de tipo pasivo. Las señales provenientes de sensores las pone a disposición del (o de los) DSP(s)  en ciertas direcciones de memoria, así como las entradas discretas. A su vez, está continuamente leyendo ciertas direcciones de memoria y convirtiendo sus valores a voltajes y niveles de salida (ver figura 2). La Electrónica de acoplamiento a sensores no interrumpe al DSP, ni le dice de alguna otra forma “ya tengo un nuevo valor en alguna entrada” o “ya acabé de sacar los valores que me pediste sacara”. Es responsabilidad del DSP leer las direcciones donde yacen datos de entrada, y escribir en las direcciones donde se expulsan los datos de salida.

En cuanto a los 7 puertos serie, la Electrónica de acoplamiento a sensores los aísla, los acondiciona y pone los marcos («frames») en ciertas posiciones de memoria, para que el Procesador principal y de lectura de sensores los lea, descifre y actúe sobre ellos. A su vez, para sacar información hacia uno de estos puertos serie, el DSP tiene que formar (armar) el marco de salida correspondiente al protocolo, ponerlo en una dirección privilegiada de memoria (rescribir varias veces en ella, puesto que es la cabeza de un fifo), y escribir en otra dirección privilegiada cuántas palabras metió al fifo (es decir, de cuántas palabras consta el marco que acaba de sacar): la Electrónica de acoplamiento a sensores se encargará de acondicionarlo y enviarlo al puerto serial correspondiente. No es necesario que el DSP le informe a la Electrónica de acondicionamiento “aquí está un marco, sácalo por favor”.

### Detalle con los convertidores de voltaje a frecuencia

Se muestra en la figura 10 cómo quedarían los cuatro convertidores de voltaje a frecuencia conectados a través de las interfaz D+A.

Multiplexor de 16 bits

Contador

VFC

Voltaje o frecuencia

OC

16 bits

Calculador de Flujo

### D

... hasta 4 de estos VFCs

16 bits

Voltaje o frecuencia

16 bits

VFC

OC

Contador

Dos bits de selección

### A

Cuatro bits de control

Figura 10. Mayor detalle de la Electrónica de acoplamiento a sensores y su Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores al Procesador principal y de lectura de sensores.

Si en un diseño posterior se desearan usar otro tipo de convertidores analógico digitales (no de frecuencia), el diseño tendría que tener las mismas interfaz D+A hacia el DSP. Por ejemplo, si se decidiesen usar convertidores analógico digitales, su interfaz al Procesador principal y de lectura de sensores probablemente sería como lo señala la figura 11.

Convertidor A/D

16 bits

Convertidor A/D

16 bits

Dos bits de selección

### D

### A

Multiplexor de 16 bits

Señal analógica

...  Hasta 4 de estos convertidores

Al Calculador de Flujo

16 bits

Señal analógica

Del Calculador de Flujo

Cuatro bits de control

Figura 11. Otra posible Electrónica de acoplamiento a sensores que respeta la interfaz D+A al Procesador principal y de lectura de sensores. Compare con la figura 10.

### Consideraciones para redundancia

Para facilitar que haya redundancia en el DSP (más de un DSP interactuando con la Electrónica de acoplamiento a sensores), se prefiere que la Electrónica deje sus señales (de entrada) en ciertas direcciones del espacio de direccionamiento [Cf. §4.4]; ya el DSP las leerá. En caso de que un DSP quiera producir datos de salida, deberá escribir esos datos de salida en ciertas direcciones privilegiadas de su espacio de direccionamiento, y dejar que la Electrónica de acoplamiento a sensores los procese (o sea, los saque al mundo real). Si hay más de un DSP ejecutando, supongo que no comparten trabajo, por lo que exactamente uno de ellos debe sacar valores de salida; los demás deben abstenerse de hacerlo. Más detalles en §7.2 “Redundancia en el computador de flujo”.

## Interfaz con periféricos externos

Hay varias conexiones entre el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida y los distintos periféricos externos. Hay un documento [Ing. Israel Luna] que las describe con detalle.

## CPU

C5509 A.Es un procesador digital de señales, de punto fijo y alto paralelismo inter-instrucción (pipeline).

## Reloj para tiempo real

La norma exige tener un reloj confiable que marque la hora, y que el DSP lea. Esto lo hará vía el puerto serial del reloj (suponemos que el reloj informa vía RS 232; Cf. §4.10.3).

Como contraste, el FQ de Omni usa [Alder Pérez. (02.11.15) Requerimientos de diseño para el computador de flujo. Documento de trabajo APA 02.11.15. 6 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México.]: IC: DP8573, Real-Time Clock. La medición del tiempo se lleva a cavo en un circuito dedicado de bajo consumo de potencia. Este integrado guarda automáticamente la hora a la que se suspende el suministro eléctrico. Tiene la capacidad de generar una interrupción periódica.

## Memorias

Se utilizará la memoria interna del chip.

Se utilizará un banco de memoria ROM externa de 128 Kbytes.

Se usará un banco de memoria externo RAM de 2 Megabytes.

Si usáramos memoria flash, sería la Intel Intel 28F400B3, referencia “Application Report SPRA 585, “Connecting TMS320C54x DSP with Flash Memory”.

## Puerto TCP/IP

Un puerto, full-duplex. Estará conectado al Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (§4.3.2).

### Kit TCP/IP

Se está considerando comprar este kit a fin de acelerar el proceso de diseño y pruebas.

## Puertos serie

Las habilidades del DSP para manejar señales seriales se describen en el §10.4.6 “Puerto serial multi-canal con buffer (McBSP)” 90.

La Electrónica de acoplamiento a sensores maneja los siete puertos serie que traen y llevan señales de los medidores (figura 2), de la Unidad de Energía Ininterrumpible (UPS), hacia de la impresora serie, y del reloj de tiempo real (ver figura 3). En general son bidireccionales. Le pasa los marcos de cada puerto a través de direcciones privilegiadas vía Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores (Ver Figura 3).

La Electrónica de acoplamiento a sensores internamente utiliza colas FIFO’s para la comunicación con los dispositivos externos; en la recepción de información no interrumpe al procesador para liberar los bytes recibidos. Toda la configuración de este componente se hace mediante software. La codificación y decodificación de los protocolos se hacen en el procesador. En general, son puertos bidireccionales.

### Puerto serie de la UPS

Las señales provenientes de este puerto, una vez acondicionadas por la Electrónica de acoplamiento a sensores, llegarán al Procesador principal y de lectura de sensores vía la Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores (§4.4). Éste procederá a guardar en memoria no volátil los últimos cálculos, y a ejecutar un “shutdown rápido”.

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa un módulo de puertos seriales que provee de 2 interfases seriales RS-232C, con las señales necesarias para la operación de las mismas. La configuración de los circuitos permite el tercer estado en las señales, con lo que es posible conectar más de 2 dispositivos en una sola red.

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa el Dual Asynchronous Receiver Transmitter: IC: SCC68692, Dual Asynchronous Receiver Transmitter. Controlador dual programable de interfases RS-232 con un mínimo de señales para su operación: Receive Data (Rx), Transmit Data (Tx), Request to Send (RTS), Data Terminal Ready (DTR).

#### Detección de falla de suministro de energía

Se usará el puerto serial que tienen las Unidades de Potencia Ininterrumpible (UPS), conectado a la Electrónica de acoplamiento a sensores. La atención a la señal de baja energía proveniente de la UPS se efectúa mediante la lectura normal de los puertos serie; al detectarse, se ejecuta un “shutdown rápido” que guarda información y dispone a “morir” el DSP en una forma controlada.

Inclusive, el DSP puede estar vigilando (leyendo) el nivel de voltaje de alimentación, y prevenir con más tiempo fallas. Sugiero no hacer esto en la primera etapa del proyecto.

### Puerto serie de la impresora local

Las señales hacia la impresora las envía el DSP via la Electrónica de acoplamiento a sensores, ver figura 3.

### Puerto serie del reloj en tiempo real

A través de la Electrónica de acoplamiento a sensores, el DSP lee la hora exacta del Reloj de Tiempo Real («wall clock»; §4.7).

## Convertidores A/D yD/A

### Convertidores A/D

EL DSP 5509 A tiene un módulo convertidor analógico a digital, que convierte una señal de entrada analógica a un valor digital para su uso por el DSP. El convertidor puede muestrear una de hasta cuatro entradas (AIN0-AIN3) en un instante dado, y genera una representación digital de 10 bits de las muestras. La velocidad máxima de muestreo es de 21.5 Khz. Esto hace que el convertidor sea adecuado para muestrear señales analógicas que cambian a una velocidad baja. Por ejemplo, el convertidor puede usarse para vigilar la caída de potencial a través de un potenciómetro en un panel de interfaz de usuario, o para muestrear el voltaje de en un circuito de vigilancia de una batería. No se pretende que el convertidor sea la fuente principal de los valores para el DSP.

El convertidor no tiene un modo continuo; por ende, el DSP debe iniciar cada conversión escribiendo un 1 en el bit de arranque del ADC en el registro de control del ADC (ADCR).

Una vez que se inicia una conversión, el DSP debe esperar hasta que la conversión termine antes de seleccionar otro canal o iniciar una nueva conversión. El ADC no produce interrupciones al DSP o al DMA, por lo que el DSP debe interrogar (auscultar, «polling» en inglés) el estado de una conversión observando el bit ADCBusy en el registro del ADC (ADDR).

Después de concluida la conversión, el bit ADCBusy cambia de 1 a 0, indicando que el dato convertido está disponible. El DSP puede entonces leer tal dato de los bits ADCData en ADDR. El valor de los bits del channel select (ChSelect) en ADCR se reproduce en ADDR, de suerte que el DSP puede identificar cuáles muestras se obtuvieron de qué canal.

Varios registros del ADC se mapean a la memoria.

#### Uso del convertidor del DSP

Nuestro diseño no usará estos convertidores, sino otros de frecuencia a voltaje (Cf. §4.2), conectados a la Electrónica de acoplamiento a sensores (§4.2).

### Convertidores D/A

No existen en el DSP. Se usarán convertidores D/A externos (Cf. §4.2), conectados estos dispositivos de salida a la Electrónica de acoplamiento a sensores (§4.2).

## Bloqueo de programación

Usaremos una combinación de teclas para bloquear la programación del FQ. También se puede bloquear desde la PC o desde el puerto TCP/IP. Se puede desbloquear si se teclea (o se envía por el puerto) la contraseña adecuada. Detalles en §§6.8.1 y 6.8.2.

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: Interruptor SPST para permitir o no la configuración del equipo.

## Reset

Usaremos un Interruptor de reinicialización del equipo. No es bueno usar una combinación de teclas porque la computadora puede estar “perdida” (en un ciclo) y no reconocer el teclado (o las señales del Microcontrolador).

Al momento de ocurrir una situación anómala, se ensucian ciertas localidades de memoria. Si se logra “morir en forma ordenada”, esas mismas palabras se limpian a ceros. Al dar un reset, se verifican estas palabras de memoria. Si tienen basura, se ordena un reset drástico; de lo contrario, es un reset suave o («worm reset»).

### Reset Suave

Al apretar el botón de reset, el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida averiguará si se puede dar un reset suave, lo que implica borrar ciertas áreas de memoria e inicializar ciertos procesos; de ser posible, se hará. De hecho, habrá varios tipos de reset suave: para reinicializar los sensores; para reinicializar el DSP, etc.

### Reset drástico

Si el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida no puede efectuar un reset suave, se efectuará un reset drástico, que involucra inicializar todo el FQ. Esto se lleva a cabo enviando un nivel a la pata RST del DSP.

## Aislamiento eléctrico

Son dos aspectos: (a) aislamiento del FQ de los dispositivos que le envían señales de entrada y a los cuales envía señales de salida, y (b) aislamiento de la fuente de alimentación.

### De las señales

Como aislamiento, usaremos optoacopladores ...

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: IC: TLP621-2, Fotoacoplador doble. Cada bit de entrada o salida tiene asociado un acoplador fotoeléctrico. La alimentación eléctrica se obtiene del bus de conexión. No hay aislamiento eléctrico entre las mismas señales, tampoco lo hay hacia la alimentación eléctrica. La alimentación de los circuitos de entrada y salida se obtiene desde el bus de conexión.

### Aislamiento de la fuente de alimentación

Usaremos un controlador de energía similar al que usa el FQ del Omni. (falta especificar  en el documento relativo a la Electrónica de acoplamiento a sensores)

## Tipos de conectores

(Se detallan en el documento de la Electrónica de acoplamiento a sensores)

## Fuentes de energía

(Se detallan  en el documento de la Electrónica de acoplamiento a sensores)

### Transistor de potencia

Para producir potencia para nuestras señales de salida, usaremos ... (falta especificar  en el documento relativo a la Electrónica de acoplamiento a sensores)

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] usa: IC: MJF122, Transistor de potencia. El circuito de salida emplea un transistor tipo Darlington, activado por un fotoacoplador. El circuito de entrada es la activación directa del optoacoplador de entrada. Ambos circuitos se unen y se conectan al exterior mediante un fusible.

### Fusible

Protegeremos las entradas de nuestro FQ de esta manera... (falta especificar  en el documento relativo a la Electrónica de acoplamiento a sensores)

Protegeremos los dispositivos conectados a las salidas de potencia (§4.16.1) de nuestro FQ de esta manera: ... (falta especificar  en el documento relativo a la Electrónica de acoplamiento a sensores).

Como comparación, el FQ de Omni [Alder Pérez. (02.11.15)] une el circuito de entrada (que es la activación directa del optoacoplador de entrada) al circuito de salida (activado por un fotoacoplador); ya unidos, se conectan al exterior mediante un fusible.

## Gabinete, encapsulamiento

No se ha determinado aún.

# ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

## Resumen de requerimientos

### Funciones

Acceso a una tabla central de datos

Lectura de datos de sensores conectados al Computador de Flujo

Escritura de datos (salida)

Acciones de configuración

Acciones de control

Cálculo del flujo corregido

Secuencia de prueba y calibración

Transferencia de datos hacia el SCADA

Interfaz con el usuario (teclado, pantalla)

Mantenimiento y control del registro auditable

Conexión a una LapTop

Impresión de reportes

Autentificación del usuario, contraseñas

### Comandos

Para cambiar parámetros

Para desplegar resultados

Para cambio de operación

### Comunicaciones

Con los sensores

Con el usuario

Con los dispositivos de entrada y salida

### Interfaz gráfica del usuario

Pantalla de despliegue

### Procesamiento de datos

Cálculo del flujo corregido.

## Diseño general

El diseño a mostrar está basado en ciertas consideraciones (§5.2.1) que dan como resultado las características principales (§5.2.2) deseadas.

### Consideraciones de diseño, software

- La Electrónica de acoplamiento a sensores y el Procesador de flujo se comunican vía la Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores (§4.4) (que es una porción del espacio de direccionamiento del DSP que éste comparte con la Electrónica de acondicionamiento) como dos co-rutinas implementadas en hardware: ambos subsistemas ejecutan de manera independiente, pero leen su interfaz D+A de tiempo en tiempo, y reaccionan a esas lecturas. También escriben en (o “a través de”) esa interfaz cuando lo deseen y no se encuentre bloqueada por el otro subsistema. No hay interrupciones entre ellos. Cuando uno de los subsistemas está leyendo o escribiendo en el espacio de direccionamiento compartido (Cf. §), el otro subsistema hallará “bloqueada” la interfaz D+A: no podrá leerla ni escribirla.

  - Nótese que tanto la impresora local como la UPS no se leen vía interrupción, sino a través de la interfaz D+A.

- El Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida y el Procesador de flujo se comunican vía la interfaz DM usando interrupciones. Cuando uno de estos dos subsistemas escribe en esa interfaz, interrumpe al otro para señalarle que hay nueva información. Por consiguiente, cada subsistema solo tiene que leer (atender a) la interfaz DM cuando el otro le avise. Este aviso es a través de interrupción.

- El Procesador de flujo no tendrá un sistema operativo o un kernel en tiempo real.

- El Procesador de flujo tendrá un bucle principal interrumpible (Cf. figura 12) que lee y escribe a la interfaz D+A, hace los cálculos principales (flujo corregido) con los datos leídos, y toma acciones (control del patín de calibración, control de la válvula de flujo...) como resultado de lo leído en esa interfaz. “Es como si toda la atención del DSP estuviese concentrada en ejecutar estos cálculos y acciones”. Es su «función de ser». Algunas de estas ejecuciones requerirán escrituras a la interfaz D+A, lo que será tan fácil como escribir en memoria (escribir en cierta dirección del espacio de direccionamiento); otras requerirán escrituras a la interfaz DM, lo que se hará poniendo los datos en el bus e interrumpiendo al MSP.

  - Las acciones o funciones que ejecute el bucle principal interrumpible tendrán estado, es decir, recordarán en qué estado van, porque en general se requiere de varias lecturas de la interfaz D+A para ejecutar una de estas acciones. Por ejemplo, tendrá estado la función “controlar el patín de calibración”.

- De tiempo en tiempo, el bucle de (D) se verá interrumpido por el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida, por lo que el DSP leerá la interfaz DM. La reacción del DSP a estas entradas (por ejemplo, si le llega por la interfaz DM un comando de usuario) se ejecutará dentro de la subrutina de atención a la interrupción respectiva; es decir, se suspenderá temporalmente el “flujo de trabajo interrumpible” de (D).

  - Las acciones o funciones que ejecute cada subrutina de atención a interrupción tendrán estado, es decir, recordarán en qué estado van, porque en general se requiere de varias lecturas de la interfaz DM para ejecutar una de esas acciones. Por ejemplo, tendrá estado la función “atender la petición del usuario de programar el Computador de Flujo para despachar 15,000 barriles y detenerse” tendrá estado.

- También se ejecutarán vía interrupción las funciones de redundancia: observar al suplente, deshabilitar al titular y convertirse (el suplente) en titular.

### Características principales

- Entradas de datos. El Procesador de flujo leerá las entradas en la Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores (§4.4) por iniciativa propia. El Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida se comunicará vía DMA con el Procesador de flujo cuando tenga que decirle algo, y viceversa.

- Salidas de resultados. Para sacar resultados hacia la Electrónica de acoplamiento a sensores, el Procesador de flujo escribirá en ciertas direcciones privilegiadas de la interfaz D+A.

- Cálculo del flujo corregido. El Procesador de flujo recibirá todas las entradas que le lleguen según (A) arriba, pero hará sus cálculos con las entradas o conjuntos de entrada que él decida. Esto es:

- Si la cadencia de llegada es muy rápida, podrá ignorar ciertas entradas;

- podrá promediarlas o filtrarlas.

- podrá eliminar valores extremos atribuibles a ruido.

- Si la cadencia de llegada es muy lenta, podrá solicitar valores (hacer «polling») al Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida y a la Electrónica de acoplamiento a sensores; si es necesario, dará la alarma “no hay suficientes datos de entrada”.

Es decir, el cálculo del flujo se hará en tiempo interrumpible.

- Atención a dispositivos que no son críticos. Aparte de las entradas y ciertas salidas, consideradas críticas, otros dispositivos interrumpirán al programa principal (C) según se explicó en (A). Sin duda la velocidad del Calculador de Flujo podrá efectuar todas estas atenciones; empero, se programarán en un nivel de prioridad más bajo, para tener mejor control sobre labores no críticas.

- Bloqueo y desbloqueo del teclado y del Computador de Flujo. Ciertas combinaciones de teclas podrán bloquear el teclado (ignorar nuevos teclazos, excepto los de desbloqueo). Esto lo realizará el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida, probablemente usando la técnica de pasar a un modo donde se lee el teclado buscando ciertos caracteres de desbloqueo e ignorando lo demás. También podrá llegar por el puerto TCP/IP una señal de “bloqueo de puerto” que hará que todos los paquetes subsecuentes que arriben por ese puerto sean desdeñados, excepto el paquete de desbloqueo de puerto. Esto también lo hará el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida.

- Botón de reinicio («reset»). Se usará como caso extremo, cuando el FQ “no esté funcionando bien” o esté ignorando comandos. Es un interruptor físico colocado de manera protegida que envía instrucciones de “reinicio” al DSP, al MSP, y a la Electrónica de acoplamiento a sensores. Ver §4.13.

- Generación de alarmas. El FQ producirá alarmas en ciertas condiciones, señaladas en la tabla 2 del §5.2.6 “Alarmas y condiciones de excepción”.

- Generación de avisos. El FQ producirá avisos (alarmas atendidas; condiciones importantes que el usuario debe saber, pero que están razonablemente controladas) en ciertas condiciones que pueden indicar funcionamiento anómalo; señalados en la tabla 3.

La figura 12 muestra la interacción entre los diferentes módulos de software:

Entradas y salidas vía lectura y escritura voluntaria hacia la Electrónica de acoplamiento a sensores

Atención a la interfaz con E/S, incluye atención a comandos del usuario y del puerto TCP/IP

Atención al suplente (§7.2.1).

Flujo de trabajo interrumpible

Rutinas de atención a interrupciones

Lectura de la interfaz D+A

Sacar la actualización hacia el MSP vía interrupciones

Verificación desde el suplente

Según la lectura, ejecutar alguna porción de los siguientes módulos: Filtrado digital de señales; cálculo del flujo corregido C y salida de éste; control de flujo en el patín de medición (PID); manejo del patín de calibración

Respuesta “Estoy bien” al suplente

Comandos a la válvula de flujo (PID)

Comandos al patín de calibración

Salidas hacia la Electrónica de Acondicionamiento de Sensores

Escritura a la interfaz D+A

Entradas provenientes del Módulo de Entrada y Salida (vía interrupciones), incluye señal de reset suave

Escritura hacia la impresora local cuando se requiera

Actualización del Log de mediciones

Guardar el Log en Memoria

Entradas que vienen de la Electrónica de Acondicionamiento de Sensores

Otras tareas relacionadas con el cálculo C

Salidas hacia el Módulo de E/S (se interrumpe al MSP)

Temporizador (reside en el DSP) “Es hora de calcular el flujo corregido”

Trabajo nulo (capturado en la lectura a la interfaz D+A)

Figura 12. Diagrama del funcionamiento de los principales módulos de software del FQ. La comunicación por la interfaz D+A no es por interrupciones; por la interfaz DM sí lo es.

### Flujo de los programas interrumpibles

El bucle de trabajo interrumpible (§5.2.1D) fluye como se muestra en la figura 13.

Inicializar settings del DSP

Traer a memoria el cargador “grande”

Bloque de inicialización

Cargar los programas del DSP

Inicialización: Verificar existencia y funcionamiento de módulos de hardware

Cargar los parámetros iniciales (área de variables)

Lectura de la interfaz D+A

No hubo cambio

Hubo cambio

Comparación con el estado anterior de los valores leídos

Bloque de lectura

Determinar qué entradas cambiaron

Actualizar el buffer o fifo correspondiente a cada entrada con cambio

Dar un paso más en el filtrado de esa señal

Desencapsular el valor

Actualizar el buffer o fifo correspondiente a la señal filtrada

Guardar punto de reinicio

Cálculo del flujo corregido

Actualizar la bitácora de mediciones

¿La UPS está a punto de agotarse?

Shutdown rápido

Bucle de espera

Muerte por UPS

sí

¿Entrada de sensor o del reloj de pared?

no

sí

Lectura y filtrado de señal

¿Tiempo de calcular el flujo corregido?

no

sí

Cálculo del flujo

Cálculo del PID que controla la válvula de flujo

Accionar válvula de flujo

¿Estamos en régimen de calibración?

sí

no

Pasar este valor al puerto TCP/IP

Guardar punto de reinicio

Ajustar válvula de flujo

Seguir ajustando y controlando el proceso de calibración

Accionar válvulas correspondientes

Autocalibración

no

Figura 13. Flujograma del bucle de trabajo interrumpible de la figura 12.

### Flujo de las rutinas de interrupción

Cada rutina de interrupción está asociada a un nivel. Si hay más de un dispositivo en un mismo nivel, la rutina para ese nivel debe averiguar (en algún orden conveniente) cuál interrumpió. El flujo de la figura 14 es tentativo, pero da idea de cómo quedará el flujo final.

Deshabilita interrupciones

Int nivel 1

Ver qué tipo de r. suave fue; reinicializar porción  (variables, dispositivos) correspondiente

¿Fue un reset suave?

sí

Interrumpe el MSP

no

Interrumpe el suplente

¿Interrumpió el suplente?

Contestar al suplente

Habilita interrupciones y regresa al trabajo interrumpido

Deshabilita interrupciones

Int nivel 2

sí

no

Interrumpe el MSP

Deshabilita interrupciones

Int nivel 3

¿Debida al puerto TCP/IP?

Leer los datos

sí

no

Atender su petición. Generalmente, escribir un marco con valores de flujo y enviar al MSP

sí

Lee el carácter y acumula hasta que un comando completo aparezca

¿Debida  a teclado?

no

¿Debida  a despliegue?

no

Atender la petición de la pantalla (generalmente, redesplegar)

sí

sí

¿Comando válido?

no

sí

Ejecutar el comando (generalmente requiere enviar información a la pantalla vía el MSP)

¿Debida  a burocracia con el MSP?

Atender la petición del MSP (burocracia o sincronización)

no

Ignorar

Figura 14. Se muestra el flujograma para las rutinas que manejan interrupciones para la interfaz DM.

### Mapa de memoria

La memoria del CPU se divide como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1. Mapa de memoria del DSP.

| Localidades | Contenido |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vectores de interrupción |  |
|  | Área de datos común a la Electrónica de acondicionamiento y al DSP | Datos de sensores primarios |
|  |  | Datos de sensores secundarios |
|  | Area privada de datos |  |
|  | Area de programas no interrumpibles (prog. principal y subrutinas) |  |
|  | Subrutinas de manejo de interrupciones |  |

### Alarmas y condiciones de excepción

Las alarmas se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Alarmas.

| ID | Descripción | Dónde aparece | Dónde se maneja |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Monitoreo de la UPS | §8.2.1 “Generales” | §4.10.1.1 “Detección de falla de suministro de energía” |
| B | Falla en los transmisores | §8.2.2 “Adquisición de datos” | § |
| C | Registro de Eventos y Alarmas | §8.2.4 “Registro auditable” | No es una alarma; hay que imprimir este registro. |
| D | Configuración de alarmas | §8.2.5 “Configuraciones” | No es una alarma; aquí se configuran ciertas alarmas. |
| E | Visualización de alarmas | 8.2.6 “Interfase Hombre Máquina” | No es alarma; aquí se despliegan. |
| F | No hay datos de entrada | §5.2.2C)4 | §5.2.2C)4 “Cálculo del flujo corregido” |

### Avisos

La tabla 3 muestra avisos que requieren atención; alarmas que ya han sido controladas, y otras condiciones que requieren la atención del usuario.

Tabla 3. Condiciones que requieren la atención del usuario.

| ID | Descripción | Dónde aparece | Dónde se maneja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Un suplente se convierte en titular por lentitud de éste |  |  |

### Consideraciones para redundancia

- Previendo la introducción de redundancia (Cf. §7.2), la Electrónica de acoplamiento a sensores trabaja en forma pasiva, sin interrumpir al Procesador de flujo. El Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (Cf. §4.3.2) y algunos puertos serie conectados al DSP (ver figura 3) interrumpirán al Procesador de flujo.

- Previendo redundancia (y fallas) en la Electrónica de acoplamiento a sensores y en otros dispositivos de entrada:

  - el Procesador de flujo podrá ignorar las interrupciones de algunos de los dispositivos en (a);

- Para sacar información, y previendo la introducción de redundancia, solo habrá un “sacador de información”, o sea, un procesador con la potestad de escribir en (enviar señales hacia) la Electrónica de acoplamiento a sensores y en el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida. Para esto, a tiempo de arranque, se arrancan todos los Calculadores de flujo, y ellos “solitos se ponen de acuerdo entre sí (ver el §5.2.9)” para ver quién es el titular; todos los demás serán suplentes, con los papeles descritos en el §4.4.2. Solo el titular puede escribir a (sacar datos, “dar órdenes” a) la Electrónica de acoplamiento a sensores y al Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida. Otros DSPs, si existen, son suplentes, con sus comandos inhibidos (Cf §4.4.2).

### Obtención de un líder mediante un algoritmo distribuido

Para que los varios Calculadores de flujo (§5.1.c) cuando arranquen se conviertan todos en suplentes excepto uno, se ponen todos a generar un número aleatorio con bastantes dígitos. Intercambian números. Cada quien halla el mayor de ellos; si es también el suyo, él es el titular; en otro caso, él se vuelve suplente.

## Sistema operativo

No usaremos un sistema operativo. La arquitectura del software será simplemente un solo programa principal (el que estará en un bucle perpetuo), más rutinas de atención a interrupciones críticas, más rutinas de atención a interrupciones no críticas, según ya se dijo en §5.2.2.

### Uso de un kernel en tiempo real

No se usa  un sistema operativo en tiempo real. No obstante, se trabaja en tiempo real.

### Ejecución de programas bajo Windows

La FQ se comunica vía un puerto TCP/IP (§4.3.2.5) a cualquier computadora vía Internet, y en esa máquina se pueden correr aplicaciones en, por ejemplo, Windows o Linux.

## Manejo de interrupciones

Las características de las interrupciones en el DSP 5509 se describen en el §10.4.9.

La forma en que nuestro diseño emplea las interrupciones se describe en el §4.4 “Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores”. Ver también figura 12.

El manejo de las interrupciones es sencillo. La Electrónica de acoplamiento a sensores no genera interrupciones al DSP. Sí las generan el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (§4.3.2), a través de la Interfaz entre ambos procesadores (§4.3.3).

## Control en tiempo real

Las consideraciones para emplear un DSP en el procesamiento de señales en tiempo real vienen dadas en el §9.1.

La forma en que el software logra muestrear, filtrar, procesar enviar las señales y resultados en tiempo real, y en general atender sus funciones sin perder la cadencia del muestreo, se describe en el §5.1. Ver también §5.3. Nótese que no usamos un sistema operativo en tiempo real (ni de algún otro tipo), aunque trabajamos en tiempo real. La Figura 12 muestra nuestra arquitectura de software.

## Temporizadores («timers»)

Se usan temporizadores para vigilar o limitar ciertos procesos o tomar en cuenta la llegada o ausencia de ciertos eventos. Por ejemplo, se pueden usar para implementar los «watch dogs». También aumentan la confiabilidad del diseño, pues proveen una ruta independiente para verificar que ciertos procesos hayan concluido o iniciado, o que equipo autónomo esté en operación.

En nuestro diseño, usaremos los temporizadores que posee el DSP según nos convenga. Nótese que un watch dog que el DSP lleva a cabo no puede vigilar que el DSP termine cierto proceso, ya que una detención del DSP provocaría también la detención del watch dog.

## Control del consumo de energía

Por software se pueden declarar ociosos ciertos dominios del DSP (Cf. §10.2.7). No hay necesidad de hacer esto; sugiero no hacerlo. Además, la FQ puede detectar que la fuente de energía está por agotarse (vigilando su voltaje; sugiero no hacerlo) o por detección de falla de energía (§4.10.1.1).

## Uso del canal de acceso directo a memoria

Las características del canal DMA para el DSP 5509 A se describen en el §10.4.4 “Controlador de acceso directo a memoria (DMA)”.

Se tiene contemplado (§4.1) que el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida acceda la memoria del Procesador principal y de lectura de sensores vía el DMA; más precisamente, vía la Interfaz entre ambos procesadores (§4.3.3).

## Qué cosas ya hay hechas

Las subrutinas que calculan el flujo corregido, según las normas.

## Consideraciones sobre el software

### Sobre la aceleración de los cálculos

- Se modifica el algoritmo de cálculo del flujo corregido para gases del CIATEQ, a fin de evitar recalcular una nueva condición de {presión, temperatura, porcentaje de componentes, cuáles componentes son} cuando tales parámetros no han cambiado con respecto al ciclo anterior de medición. Solo se recalcularán las porciones correspondientes a los cálculos. De una medición a la siguiente (son cada segundo), lo más probable que cambie es la presión. Con menos frecuencia, cambiará la temperatura. Con mucho menos frecuencia, cambiará la composición (porcentajes molares) de los componentes de la mezcla gaseosa. Y lo que cambiará más lentamente es la composición de la mezcla (entra un nuevo componente, desaparece un componente viejo).También se modifica el límite de iteraciones cuando el algoritmo no converge, de 150 a 30 en DETDENS.

- La aceleración en el cálculo provocada por (A) se extiende para evitar recalcular alguna condición de {presión, temperatura, porcentaje de componentes, cuáles componentes son} cuando ésta ya fue calculada con anterioridad. A este fin, se usará una memoria caché (localizada en memoria externa) que contendrá los cien mil últimos resultados. Si el nuevo estado {presión, temperatura, porcentaje de componentes, cuáles componentes son} coincide con uno de estos cien mil más recientes, el valor a calcular ya está en la memoria caché, y su cálculo se evita.

- Usamos dos procesadores iguales para acelerar la iteración principal. Para esto, el cálculo de la compresibilidad Z se divide en dos porciones, de la forma Z = cálculo 1 + cálculo 2, y estos cálculos se efectúan en paralelo, cada sub-cálculo en un DSP. Error: Reference source not found

Con los diseños (A)-(C), se necesitarán un máximo de 53 millones de instrucciones por segundo por tren de medición [referencia AGA 9Jun03], por lo que con un computador de 288 MIPS, como lo es el DSP 5509A [referencia AGA 03.06.26] se pueden calcular mediciones para cinco trenes, es decir, cuatro normales y uno de calibración. Un solo DSP es suficiente. La adición de un segundo DSP es para dar mayor fluidez al cálculo (más instrucciones/seg.) y para permitir la aparición de redundancia o tolerancia a fallas.

### Sobre la arquitectura de software

- Se trabajará en tiempo real. A este fin, los cálculos críticos (filtrado de las señales provenientes de sensores cada décimo de segundo, y cálculo del flujo corregido cada segundo) se realizarán como trabajo de fondo («background»), en ambos procesadores. Las señales provenientes de sensores provocarán interrupciones al DSP1; las provenientes del teclado, la PC y el SCADA, provocarán interrupciones al DSP2.  Nótese que no necesitamos ni un kernel en tiempo real ni un sistema operativo en tiempo real, en ninguno de los dos procesadores.

- El diseño sigue la arquitectura original del software de la arquitectura B del §11.1 “Diseños previos” de este informe. El diseño detallado se muestra en el §6, “Arquitectura Propuesta, Software”, Págs. 55-64, de la referencia AGA 03.06.26.

## Dinámica de la ejecución del software

La arquitectura de la referencia AGA 03.06.26 puede calcular el flujo (corregido) de hasta cinco trenes de medición. Este capítulo explica bajo qué condiciones los diferentes procesos de nuestra FQ se deben ejecutar.

### Restricciones

Para mejor aprovechamiento de los ciclos de los DSPs, el software que diseñaremos tiene las siguientes limitaciones:

- No se usará sistema operativo en tiempo real.

- En el DSP1 (que maneja la interfaz con los sensores):

- Utilizaremos el esquema de un trabajo principal (el del cálculo del flujo corregido), al que pondremos como trabajo de fondo («background»);

- Los otros trabajos (lectura de los sensores) entrarán vía interrupciones;

- La atención del DSP1 al DSP2 se hará vía el canal de acceso directo a memoria («DMA»), a través del EHPI del DSP1, de manera que el DSP2 estará en control (“será el anfitrión”) mientras dure la transferencia a memoria. Mayor explicación en la referencia AGA 03.06.26.

- En el DSP2 (que maneja la interfaz con el usuario):

- Utilizaremos el esquema de un trabajo principal (el de cálculo del flujo corregido, coadyuvando al DSP1), que pondremos como trabajo de fondo («foreground»);

- Los otros trabajos (interfaz con el usuario, manejo del puerto TCP/IP) entrarán vía interrupciones.

- No habrá más de un trabajo de fondo. Es decir, un nuevo proceso de cálculo de flujo no podrá empezar a ejecutarse hasta que el anterior haya terminado.

#### Prioridades de ejecución

Las transferencias de acceso directo a memoria (DMA, EHPI; ver B.3 del §5.11.1) tienen la más alta prioridad, pues le roban ciclos a la CPU del DSP. Luego vienen las interrupciones, las que detienen momentáneamente el trabajo “normal” de la CPU. Luego viene el trabajo de fondo, uno a la vez. Finalmente, con la más baja prioridad, entra el trabajo nulo, cuando no hay nada más por ejecutar.

### Solución

Mientras no exista un nuevo trabajo de fondo calendarizado, el trabajo de fondo actual puede libremente ejecutarse hasta su terminación normal.

Cuando haya un trabajo de fondo calendarizado (esperando entrar a ejecutar), el trabajo de fondo actual debe acelerarse a fin de concluir pronto. Piense en un servicio que solo admite a un usuario (una peluquería con un solo peluquero; un baño con una sola taza), a quien se debe atender hasta que termine; los otros usuarios esperan en fila “afuera” del servicio, bajo el régimen “primero que entra primero que sale” («FIFO»), pero el hecho de estar esperando motiva que el servicio al usuario actual se acelera y concluya pronto. La figura 15 ilustra lo que sucede con el DSP1. El manejo de la asignación de tiempo de DSP a los procesos en el DSP2 es similar y se explica en §5.12.

Cálculo 3

En este momento el DSP1 está ejecutando el cálculo 3 (del Tren 3), y no empezará a ejecutar otro cálculo hasta que el 3 concluya.

DSP1

Cálculo 4

Hay dos trabajos, “Cálculo 4” y “Cálculo 1”, en espera de ejecución (FIFO o cola de ejecución). El cálculo 4 es el próximo a ejecutarse (cuando el 3 concluya), pues llegó antes que el cálculo 1.

Cabeza del fifo

Cálculo 1

FIFO

Hay espacio en la cola de ejecución para otros dos cálculos adicionales (vacíos en este momento).

Cola del fifo

Trabajo nulo

Cuando no hay nada que hacer, el DSP1 ejecuta el trabajo nulo. Puede pensarse que éste yace detrás de la cola del fifo, con la más baja prioridad (Cf. §5.11.1.1.)

Figura 15. Esquema de ejecución y espera de los trabajos de cálculo del flujo corregido, en el procesador DSP1.

#### Algoritmo para ejecución del trabajo de fondo en DSP1

- Cuando entra a ejecución el trabajo Ti, no deja de ejecutar (salvo atención a interrupciones) hasta su terminación.

- Cuando el trabajo Ti termina su ejecución,

- Si el FIFO no está vacío, transfiere control al primer trabajo en el FIFO, y acorta el FIFO;

- Si el FIFO está vacío, transfiere ejecución al trabajo nulo.

- Durante la ejecución de Ti, se pregunta al principio de cada iteración suya si el FIFO está vacío.

- Si está vacío, se procede en modo normal.

- Si no está vacío, se procede en modo acelerado. Para esto, la variable de iteración, que va de 1 a 30, se coloca en 29. De modo que solo podrá ejecutar dos iteraciones más, la 29 y la 30. Esto hace que el algoritmo concluya pronto. Este algoritmo está diseñado para que, si su terminación ocurre en la iteración 30 (y no antes), regresa como valor de Z (la compresibilidad del gas) un valor predeterminado, lo que motiva un cierto valor del flujo corregido.

- Cuando el reloj de tiempo real indica (mediante interrupción) que ya es tiempo de calendarizar a Tj para su ejecución, introduce a Tj en el FIFO, alargándolo.

#### El trabajo nulo

Es un pequeño programa que lo único que hace es vigilar cuando el FIFO no esté vacío, cediendo el DSP al primer programa en el FIFO:

- Ejecuta repetidamente (en un bucle), la instrucción “¿Está vacío el FIFO?”

- En cuanto no está vacío, transfiere ejecución al primer trabajo en el FIFO, acortando éste.

#### ¿Qué ocurre a la terminación de cada ciclo de Ti?

Al final de cada ciclo de Ti, DSP1 debe esperar a que el DSP2 le envíe “la otra mitad del cálculo de compresibilidad”, a fin de que DSP1 las sume. En ciertos casos, DSP1 terminará su cálculo antes que DSP2, y en otros será al revés.

Se consigue un manejo elegante de esta situación recurriendo a la técnica de “programación con futuros”, útil en programación en paralelo. Sea que la ecuación a calcular por DSP1 en cada iteración es

Z1 = cálculo de la primera parte de la compresibilidad, por DSP1;		      (1)

Z2 = cálculo de la segunda parte de la compresibilidad, por DSP2;		      (2)

Z = Z1 + Z2;		[DSP1 hace la suma]					      (3)

donde Z1 y Z son calculadas por DSP1, en tanto que Z2 es calculada por DSP2.

Puesto que DSP2 tiene acceso a la memoria de DSP1, éste procede a colocar en Z2, al comenzar el cálculo (1), un valor inadmisible (un “futuro”), que le indica a DSP1 que “ese valor aún no está listo”.

Al terminar DSP1 de calcular (1), procede a hacer la suma (3). Podría ser que DSP2 ya terminó de calcular Z2; en este caso, ha guardado en Z2 un valor admisible, y DSP1 hace la suma sin ningún contratiempo (y sin esperar). O bien, podría ser que DSP2 no ha terminado aún de calcular Z2, en cuyo caso Z2 contiene aún el valor inadmisible. DSP1 se da cuenta y “hace tiempo” esperando a que el valor de Z2 sea admisible. Por lo que la ecuación (3) anterior debe ser sustituida por (3’):

Si Z2 tiene un valor inadmisible, go to A;

(3’)

[A calcularse por DSP1]

- En otro caso, Z = Z1 + Z2.

Ss

## Qué ocurre con el software en el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida

La ejecución del software en DSP2 es mucho más simple, pues en DSP2 no hay condición de “FIFO vacío” o “FIFO no vacío”, ni hay FIFO. Tampoco hay un bucle con iteraciones. Ciertamente, si DSP1 realiza k iteraciones, también las hace DSP2, pero el procesador que las controla es DSP1. En cada iteración de DSP1, DSP2 ejecuta como trabajo de fondo el cálculo de “la segunda parte” de la compresibilidad del gas (Cf. §5.3, Pág. 12 de la referencia AGA 03.06.26). Si resulta que DSP1 decide entrar en “modo de acelerar y acabar pronto” porque ocurra la condición 3.B del §5.11.2.1 (o sea, cuando se está ejecutando un cierto Ti y ya hay otro Tj en el FIFO esperando ejecución), DSP2 no se entera, sino que simplemente DSP1 ya no le pasará más que dos trabajos adicionales a hacer (en las iteraciones 29 y 30). Por tanto, DSP1 no necesita informar a DSP2 de la necesidad de “acelerar”.

Dicho en otra forma, en DSP2 no hacen cola los distintos Ti que desean ejecutarse; DSP2 está bajo el control de DSP1 en ese sentido.

## Lecturas, señales filtradas (mediciones) y flujo corregido

### Muestras crudas y secuencias filtradas

DSP1 aplica un filtro digital a las muestras que vienen de un sensor, obteniendo una nueva secuencia o señal muestreada ya filtrada para ese sensor. Si se requieren cinco muestras para producir una nueva muestra filtrada, la secuencia de llegada de muestras crudas y salida de muestras filtradas se encuentra en la Figura 16:

entradas (lecturas de los sensores) sin filtrar

e1

e2

e3

e4

e6

e5

e7

e8

salidas ya filtradas (mediciones)

s1

s2

s3

s4

s6

s5

s7

s8

t



Figura 16. Relación entre muestras sin filtrar y muestras filtradas. Éstas ocurren con un retraso del número de muestras que se requieren en el filtro digital.

El retraso delta que ocurre entre la llegada de la última señal necesaria (e5 en nuestro ejemplo) necesaria para producir una salida filtrada (s1 en nuestro caso, que corresponde a las cinco muestras {e1, e2... e5}), se origina por el tiempo que toma el DSP en calcular s1.

Son cuatro sensores primarios, y por consiguiente la figura 2 se repite para cada uno de ellos. Empero, si (como conviene) muestreamos los cuatro sensores casi al mismo tiempo, entonces podremos ver la Figura 2 como que la entrada e1 es en realidad un vector de cuatro señales {e1a, e1b, e1c, e1d}, y lo mismo para e2, e3...,y para las salidas s1, s2...

### Relación entre las lecturas (filtradas) y los varios cálculos de flujo

El tiempo para que DSP1 tome los datos de los sensores (e1, e2... en la Figura 2) y los filtre (calculando s1, s2...) es muy pequeño comparado con el tiempo que se tarda en calcular el flujo corregido. La toma de muestras ocurre cada décimo de segundo, en tanto que el cálculo del flujo ocurre cada segundo. Además el FQ tiene que hacer hasta cinco cálculos del flujo corregido en cada segundo. El diagrama de tiempos viene dado en la Figura 17.

s1

s2

s3

s4

s10

s20

s5

s6

s7

s8

s9

s11

s12

s14

s16

s18

cálculo del flujo 1

cálculo del flujo 1

cálculo del flujo 2

cálculo del flujo 3

cálculo del flujo 4

cálculo del flujo 5

14

16

2

4

6

8

10

12

18

20

22

Figura 17. Cuándo ocurren las salidas s1, s2... y cuándo los cálculos de cada tren de medición. Cada si representa las salidas (filtradas) de todos los sensores del tren i. Algunos cálculos tardan más que otros.

#### Papel del reloj en tiempo real

El reloj debe producir una interrupción cada décima de segundo, y propiciar la lectura de los sensores. Además,

- Cuando hay cinco trenes de medición (cuatro más el de calibración) o cuatro, cada 2 décimas de segundo debe propiciar el arranque de un cálculo de flujo.

- Cuando hay tres trenes, cada 3 décimas de segundo debe propiciar el arranque de un cálculo de flujo.

- Cuando hay dos trenes, cada medio segundo debe propiciar el arranque de un cálculo de flujo.

- Cuando hay un tren, cada segundo debe propiciar el arranque de un cálculo de flujo.

Es decir, la figura 3 es solamente válida para el caso (a); para los otros los cálculos se vuelven más espaciados en el tiempo.

## Modificaciones para acelerar el cálculo de Z

Se tendrán que modificar los algoritmos que implantó el CIATEQ para el cálculo de flujo en gases, según las consideraciones de este capítulo.

### No recalcular cuando no ha habido cambios en las mediciones de los sensores

Se modifica el algoritmo de cálculo del flujo corregido para gases del CIATEQ, a fin de evitar recalcular una nueva condición de {presión, temperatura, porcentaje de componentes, cuáles componentes son} cuando tales parámetros no han cambiado con respecto al ciclo anterior de medición. Solo se recalcularán las porciones correspondientes a los cálculos. De una medición a la siguiente (son cada segundo), lo más probable que cambie es la presión. Con menos frecuencia, cambiará la temperatura. Con mucho menos frecuencia, cambiará la composición (porcentajes molares) de los componentes de la mezcla gaseosa. Y lo que cambiará más lentamente es la composición de la mezcla (entra un nuevo componente, desaparece un componente viejo).También se modifica el límite de iteraciones cuando el algoritmo no converge, de 150 a 30 en DETDENS.Error: Reference source not found

### Recordar los últimos cien mil flujos corregidos obtenidos

La aceleración en el cálculo provocada por (A) se extiende para evitar recalcular alguna condición de {presión, temperatura, porcentaje de componentes, cuáles componentes son} cuando ésta ya fue calculada con anterioridad. A este fin, se usará una memoria caché (localizada en memoria externa) que contendrá los cien mil últimos resultados. Si el nuevo estado {presión, temperatura, porcentaje de componentes, cuáles componentes son} coincide con uno de estos cien mil más recientes, el valor a calcular ya está en la memoria caché, y su cálculo se evita. Error: Reference source not found

### Cálculo en paralelo de la compresibilidad Z del gas

Usamos dos procesadores iguales para acelerar la iteración principal. Para esto, el cálculo de la compresibilidad Z se divide en dos porciones, de la forma Z = cálculo 1 + cálculo 2, y estos cálculos se efectúan en paralelo, cada sub-cálculo en un DSP. Error: Reference source not found

Los parámetros que el primer DSP le tiene que dar al segundo DSP los lee éste vía DMA. De esta forma no le resta velocidad al primer DSP.

# ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES

## Estándares para desarrollar algoritmos

Existe una publicación [“TMS320 DSP Algorithm Standard Rules and Guidelines”, Publicación SPRU 352E, Octubre 2002] de TI que da guías y estándares.

## Uso de algoritmos ya existentes

Existe una red extensa de proveedores de algoritmos y soluciones ya existentes.

## Aritmética de punto fijo extendida (de varias palabras)

Los requerimientos de precisión vienen dados en el §8.4

No se implementarán rutinas de punto flotante, sino de punto fijo con precisión extendida. Primero, se determinará la precisión (yo tengo que hacer eso en otra tarea) requerida. Digamos que se requieren 47 bits de precisión, manejar enteros de 47 bits. Luego, se buscarán estas rutinas si existen, y se adquirirán. Si no, se desarrollarán (se programarán). A continuación se da el diseño de estas rutinas, por si hay que programarlas.

### Rutinas de suma

Para entender el algoritmo, veamos cómo suma dos números una persona con papel y lápiz. Si suponemos que solo tiene “en hardware” (en su memoria) las tablas de sumar de un dígito decimal, podemos pensar que esa persona tiene una precisión “sencilla” o “por hardware” de un dígito decimal. ¿Cómo se suman números de varios dígitos? Se divide cada número en “bloques” de la precisión que el “hardware” puede manejar (en nuestro ejemplo, cada bloque es de tamaño diez [decimal], o sea, de un dígito decimal). Se le pide que “vaya del bloque menos significativo al más significativo”. Primero, suma todos los bloques (solo son dos en nuestro ejemplo) menos significativos. Si hay acarreo, tómalo como un dígito que vas a sumar en el próximo nivel (columna, en nuestro caso) de significancia. Al sumar ese nivel, si hay acarreo, se lo pasas al nivel más alto que sigue. Etcétera.

De manera que la suma de dos números n y m de p y q dígitos

{np np-1 ... n3 n2 n1 n0}

{mq mq-1 ... m3 m2 m1 m0}

es como sigue:

ca = 0  			; el acarreo es cero

c = 0    			; columna

procesa_columna:	{ca, s} = n(c) + m(c)		; calcula el carry ca y la suma s

r(c) = s				; ya tenemos el resultado r de la col. c

### Rutinas de multiplicación

Se diseñan de manera similar.

### Rutinas de exponenciación y logaritmo

Se describen con detalle en “Application Report SPRA 619, Diciembre 1999, General guide to implement logarithmic and exponentials operations on a fixed point DSP.”

## Procesamiento de las señales digitales por el FQ

Promediación, filtrado de ruido, banda de paso, se implementarán con filtros digitales, que se harán dentro del DSP.

En contraste, el aislamiento de la señal, su limitación (que no exceda límites de voltaje, de corriente, de frecuencia, o de potencia) se llevará a cabo por la Electrónica de acoplamiento a sensores (§4.2).

### Construcción de filtros digitales

Con el DSP se programarán filtros pasa-banda adecuados a cada señal, a fin de limitar su ancho de banda y eliminar ruidos indeseables.

## Programas para calcular el flujo compensado

Se programarán las fórmulas que ya se tienen.

## Empaquetamiento y desempaquetamiento de los cuadros de los diferentes protocolos

La Electrónica de acoplamiento a sensores entrega al DSP cuadros («frames») de protocolos sin descifrar; es deber del DSP descifrar los cuadros de entrada, y cifrar (formar) los cuadros de salida. Estos se entregan a la Electrónica de acoplamiento a sensores para su ulterior entrega al puerto serie correspondiente.

### Procesamiento del protocolo FieldBus

Nuestra FQ necesita manejar sensores que trabajan con el protocolo FieldBus. Por el momento, nuestro prototipo no lo manejará.

## Programas para llevar el log

Son programas que almacenan datos en la memoria externa del computador de flujo, y también, vía el puerto TCP/IP, en la PC ó Laptop.

## Utilerías

Diversos programas no críticos.

### Bloqueo y desbloqueo del teclado

Al llegar la orden de bloquear el teclado (* + Asterisco más) y verificar la autenticidad o autorización del que ordena, se prende una bandera en el DSP. Al estar prendida, los teclazos subsecuentes que lleguen serán analizados por la secuencia de desbloquear (*- Asterisco menos), y se le pedirá al potencial usuario desbloqueador que introduzca su contraseña, para discernir si tiene poder de desbloqueo. El diagrama de estados finitos se muestra en la figura 18.

Contraseña autorizada para bloquear

*+

Bloqueado

Desbloqueado

Cualquier otro teclazo

Cualquier otro teclazo

Cualquier teclazo excepto *+

*-

Contraseña autorizada para desbloquear

Cualquier otro teclazo

Ejecuta la acción correspondiente

Figura 18. El teclado del procesador de flujo está en uno de los dos estados: “bloqueado” o “desbloqueado”. En el modo bloqueado ignora todos los comandos, excepto el de desbloquear (* -) seguido por una contraseña autorizada.

### Bloqueo del puerto TCP/IP

Es necesario que llegue por el puerto TCP/IP una señal de bloqueo, seguida de una contraseña válida, para bloquear el puerto. Una vez bloqueado, el FQ (vía el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida) desatenderá paquetes que lleguen por ese puerto, excepto un paquete con la señal de desbloqueo seguido de una contraseña válida.

### Manejo de contraseñas de distintos usuarios

Un usuario puede tener uno de tres niveles de seguridad. Un usuario se identifica por su contraseña. Éstas se guardarán cifradas en la memoria flash del FQ.

# CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA ARQUITECTURA

Esta sección agrupa algunos diseños motivados por requerimientos especiales del FQ.

## Ciclo de calibración en línea del FQ

Cómo se llevará a cabo la fase de calibración del medidor, sin dejar de medir.

El proceso es como sigue:

- Los operadores conectan el tren de calibración a uno de los trenes de medición, y los sensores de éste al computador de flujo.

- Deberán introducir un comando “comienza calibración” mediante el teclado. Esto le señala al FQ que hay un quinto tren a medir, y empieza a ejecutar el software de calibración, sin dejar de medir.

- El computador de flujo mueve actuadores y válvulas para desviar el flujo hacia el tren de calibración, el que está conectado en serie con el tren a calibrar.

- Una vez que el fluido pasa por ambos trenes, el calculador de flujo empieza a calcular el flujo corregido en este tren de calibración, como si se tratara de un tren adicional, usando su software, filtros, etc.

- Al mismo tiempo, el tren a calibrarse sigue midiendo.

- Los resultados (D) del tren de calibración se comparan con los resultados (E) del tren a calibrarse, y se ajustan los parámetros de este último tren para que sus mediciones concuerden con el del tren calibrador.

- Una vez hecho esto, el computador de flujo procede a cerrar y mover válvulas en orden inverso que (C), a fin de que el flujo deje de pasar por el tren de medición y pase solamente por el tren que se acaba de calibrar.

- Una vez que el fluído ya no transita por el tren de calibración, el computador de flujo despliega un aviso de que el proceso ha terminado, y ya pueden proceder los operadores a desconectar y retirar el tren de calibración.

## Redundancia en el computador de flujo

¿Cómo hacer nuestra arquitectura tolerante a fallas? ¿Cómo protegernos de alguna falla de algún componente del FQ? Mediante la introducción de elementos adicionales o redundantes, de manera que el trabajo pueda continuar a pesar de que algún dispositivo o canal falle. En esta sección se muestras algunas ideas, mismas que no están incorporadas a la arquitectura propuesta, la que aún no es tolerante a fallas.

### Tolerancia a fallas en el DSP

En esta sección analizaré cómo protegernos de fallas en el DSP. Como éste es el responsable de calcular el flujo corregido, si falla, habrá que tener otro dispositivo que también calcule dicho flujo corregido.

  - Primero, habrá que detectar que hubo una falla en el DSP (el inciso Babajo dice cómo hacer esto);

  - Luego, habrá que “aislar” o “ignorar” de alguna manera al DSP fallido, y tomar en cuenta en cambio “al otro dispositivo”. [El §7.2.1.5 dice cómo hacer esto].

  - Finalmente, habrá que informar al usuario de la falla (A.)

¿Qué dispositivo introduciremos para reemplazar la labor del DSP, si éste falla? Podríamos tener una redundancia asimétrica, donde introducimos (como duplicado) un elemento diferente al reemplazado (podría ser una PC, o un MSP, o el MSP que está en el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida); o podría ser una redundancia simétrica, donde introducimos un dispositivo igual al del cuya falla deseamos protegernos; es decir, introducimos otro DSP 5509 “A”. Para evitar tener que desarrollar software para dos dispositivos diferentes, escojo la redundancia simétrica.

Ahora bien, estos dos dispositivos podrían estar haciendo lo mismo (calculando al mismo tiempo el flujo corregido), o podrían estar haciendo labores distintas (por ejemplo, uno podría estar haciendo labores importantes pero no críticas). Una discusión sobre estas alternativas aparece en §7.2.1.4. Usar dos dispositivos para calcular lo mismo implica duplicar el costo, por lo que, si éste fuera grande, sería mejor que el segundo dispositivo estuviese haciendo otras labores importantes (aunque no críticas), y solo conmutar a ejecutar labores críticas en caso de falla del primer dispositivo. Como el costo no es grande en nuestro caso, se acepta que ambos estén haciendo lo mismo.

Voy a modificar la arquitectura presentada en las secciones anteriores, para hacerla tolerante a fallas, mediante la designación de uno de los dos DSPs como “titular”; al otro le llamaremos “el suplente”) En la práctica, el titular y el suplente son de la misma familia. En nuestro caso, ambos son DSPs 5500 A. Para efectos prácticos y sin pérdida de generalidad, consideremos que el Procesador principal y de lectura de sensores (§4.3.1) es el titular, y el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (§4.3.2) es el suplente. Esto implica los siguientes cambios:

- Designar al titular y al suplente o suplentes. Cuando se arranque el FQ, exactamente uno de los DSPs deberá ser “el titular” y los demás, suplentes. Esta designación debe hacerse de manera democrática (distribuida); por ejemplo, como se explica en §5.2.9.

    - Labores del titular. El titular es el DSP que normalmente estará a cargo de la medición y  cálculo del flujo corregido, y toda la electrónica adicional del FQ estará a su disposición y servicio. El suplente no debe interferir con las decisiones del titular.

    - Labores del suplente. La labor principal del suplente es vigilar que el titular no haya fallado. En nuestro caso, esto se hará de dos maneras: (a) interrumpiendo de tiempo en tiempo al titular, y viendo si éste responde rápidamente; (b) calculando de nuevo el flujo corregido, usando los mismos datos de entrada y parámetros que está usando el titular, y verificando que los cálculos de ambos sean razonablemente cercanos. Otra labor importante del suplente es arrebatarle la titularidad al titular, en caso de detección de falla de éste. E informar al usuario del cambio de titularidad, es decir, de la falla de un DSP.

    - Labores vedadas al suplente. El suplente de nuestro caso deberá tener las salidas inhibidas, es decir, no podrá ordenar que ciertas válvulas se abran, o que ciertas muestras se obtengan. Deberá abstenerse de interferir con las acciones del titular. “Calculo y leo pero no toco nada ni escribo.” Hecho esto, todos los DSPs pueden tener el mismo código. Este código consulta una “bandera de titularidad”; si su DSP la tiene, puede ejecutar escrituras e interacciones hacia la Electrónica de acoplamiento a sensores, el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida y los Puertos serie. Si no, estas acciones quedan inhibidas.

- Cambios a la Electrónica de acoplamiento a sensores. Resulta que ahora esta Electrónica deberá interactuar con dos DSPs, por lo que se prefiere que deje sus señales (de entrada) en ciertas direcciones del espacio de direccionamiento [Cf. §4.4]; así los dos DSPs podrán leerlas. En caso de que un DSP quiera producir datos de salida, deberá escribir esos datos de salida en ciertas direcciones privilegiadas de su espacio de direccionamiento, y dejar que la Electrónica de acoplamiento a sensores los procese (o sea, los saque al mundo real). Si hay más de un DSP ejecutando, supongo que no comparten trabajo, por lo que exactamente uno de ellos debe sacar valores de salida; los demás deben abstenerse de hacerlo (Ver §7.2.1.1 “Política de varios lectores, un escritor”).

- Cambios al Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida. Éste debe conectarse ahora a los varios DSPs. Es decir, la interfaz que conecta los dispositivos de entrada y salida con el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida debe ir a cada DSP. Las interrupciones generadas por los dispositivos de entrada y salida interrumpirán a los dos DSPs, los que reaccionarán idénticamente, excepto que las salidas de todos excepto uno están inhibidas según 7.2.1.iii.

- Cambios a la interfaz a los puertos serie. De la misma forma, la interfaz que va de los puertos serie (§4.10) al puerto McBSP del DSP, ahora debe ir al puerto McBSP de cada DSP.

Durante ejecución, nuestro nuevo sistema tolerante a fallas en el DSP obedece al diagrama de flujo de la figura 19.

Los DSPs escogen un titular y un suplente

Arranque

Soy suplente

Soy titular

El suplente calcula el flujo corregido pero no efectúa ninguna acción ni escritura ni interrupción al resto del FQ

El titular calcula el flujo corregido y acciona entradas, válvulas, y el resto del FQ

#### A

El titular no ha fallado

Se repite el ciclo

El suplente vigila si el titular ha fallado (no responde, o está calculando mal)

El titular guarda puntos de reinicio en una memoria global o común

El titular ya falló, está fallando

Memoria común con puntos de reinicio

El suplente arrebata la titularidad al titular

Los dispositivos de E/S se cambian abruptamente al nuevo titular

El nuevo titular avisa al usuario de la falla y el cambio en titularidad

El nuevo titular (viejo suplente) reinicia en el último punto de reinicio

El suplente atiende los dispositivos heredados

Ya hay nuevo titular

A

Figura 19. Diagrama de flujo con redundancia en el DSP

La figura 20 muestra cómo quedaría el Computador de Flujo con dos Calculadores de Flujo (redundancia).

INTERFAZ DM

(8D+8A)

Calculador de Flujo (DSP titular)

D(16)

Oscilador

S

S

INTERFAZ D+A

A(8)

D(16)

INTERFAZ DM

(8D+8A)

Electrónica de acoplamiento a sensores

Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida (Micro controlador)

INTERFAZ D+A

Calculador de Flujo (DSP suplente)

INTERFAZ DM

(8D+8A)

Oscilador

D(16)

A(8)

INTERFAZ D+A

A(8)

cam

Figura 20. Diagrama general del Computador de Flujo con el procesador duplicado. El suplente, al observar que el titular está fallando, le arrebata la titularidad vía la señal cam que cambia los switches S y apaga al DSP fallido. Los switches S pueden suprimirse si las señales que llegan a ellos (las interfaces, pues) se alambran con colector abierto (“or” alambrado).

#### Política de varios lectores, un escritor

Hay que obedecer una política de “varios lectores, un solo escritor”. Como hay más de un DSP (más de un posible escritor), se escoge uno de ellos como “titular” y el otro como “suplente” [tesis de Juan Luis Neuman. (1982)]. El suplente actúa como “observador” («watch dog») del titular, y le arrebata la titularidad si el titular deja de responder (a los requerimientos del suplente) en un tiempo razonable.

#### Puntos de reinicio

El suplente debe tomar nota del “macro-estado” (estado a intervalos, o super-estado) del titular. Para ello, periódicamente el titular informa “a todos” del macro-estado en que se encuentra [esto se llama en software “puntos de reinicio”], de manera que cuando el titular falle, no se perdió gran parte de su cálculo, sino solo desde el último punto de reinicio (cuyo estado lo tiene el suplente) hasta la falla misma. Entonces el suplente puede reiniciar la computación en el último punto de reinicio, perdiéndose poco del cálculo.

#### Conmutación abrupta de periféricos del titular al suplente

Para un caso real, todos los dispositivos periféricos conectados al titular ahora deben cambiarse “de inmediato” al suplente, quien debe estar preparado para recibir esta carga grande de trabajo, interrupciones, robo de ciclos de DMA, etc. [Juan Luis Neuman. (1982)] Si el suplente estaba realizando labores no críticas, éstas se abortan, terminan o suspenden; de inmediato se carga el sistema operativo en tiempo real (en caso de que esté trabajando con alguno otro); se cargan los programas de aplicación, y se arranca el flujo de ejecución en tiempo real a partir del último punto de reinicio. Esto es un “arranque en frío”; también existen “arranques calientes” y “arranques tibios”.

Asimismo, el suplente (ahora flamante titular) debe informar a algún humano que “hubo cambio en titularidad”; es decir, que el (ex)titular falló.

#### Variantes de flujos de ejecución del titular y del suplente

Existen varias combinaciones de labores entre titular y suplente (suponiendo que ambos están activos y sin error, lo que ocurre la abrumadora mayoría de tiempo). Es decir, además de las labores propias del titular (efectuar labores críticas) y las del suplente (de observador), se puede dar para ese dúo alguna de estas combinaciones.

El suplente se dedica a labores no críticas. Esta variante ya se comentó al inicio del §7.2.1.

El suplente duplica las labores críticas. También puede ser que el suplente no esté desarrollando labores no criticas, sino que esté haciendo precisamente lo que el titular hace, excepto que sus acciones “se inhiben” (es decir, si el suplente manda cerrar la válvula 3, su mandato se inhibe; solo los comandos del titular prosperan). En este caso... . La desventaja es que en caso de discrepancia entre el titular y el suplente, no se sabe quién “tiene la razón”, solo que hubo error. Detección de un error sencillo, pero no su corrección. Si los cálculos son rápidos (el tiempo real no es exigente), cada quien puede repetir sus cálculos y ver si “ahora sí concuerdan”.

Mayores detalles se dan en los diagramas de flujo de [Adolfo Guzmán. (02.11.02)], en particular el paso de (a) [sin redundancia] a (b), (c) y (d) en la página 2 de ese documento. También es relevante el §1.2 de ese documento, “Redundancia con precisión distinta”.

El suplente hace un cálculo acelerado («any time») de los resultados críticos. En esta variante, el suplente “verifica con menos dígitos decimales” o con menos precisión, los cálculos del titular. Es decir, hace una “labor crítica reducida”, a fin de tener tiempo de máquina excedente para otras labores (no críticas). La teoría y algunos algoritmos para los cálculos acelerados (algoritmos que deben tener listo su resultado no importa cuándo se los pidan), o “any time algorithms”, se explica en [Adolfo Guzmán. (2000)]. También es pertinente el §1.2 de [Adolfo Guzmán. (02.11.02)].

Hay un suplente por cada n titulares. Reconociendo que es caro tener un suplente por cada titular, podemos tener 1/n de suplente por cada titular; es decir, un suplente por cada n titulares. Como en un equipo de básquetbol, hay uno o dos suplentes para siete u ocho jugadores.

#### Algoritmo para que el suplente arrebate la titularidad

Es menester que el suplente “force” al titular fallido a dejar de emitir órdenes y escrituras hacia el resto del FQ. Para esto el suplente conmuta todas las salidas del titular con las del suplente; ver figura 21.

cam'

### S

### S

DSP Titular

Electrónica de acoplamiento a sensores

Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida

DSP Suplente

cam

Figura 21. Cambio de titularidad. El suplente se da cuenta de que el titular falla y le arrebata la titularidad, cambiando los switches S mediante la señal cam. La señal cam’ se usa para el mismo fin, cuando el DSP marcado “titular” está de suplente.

### Tolerancia a fallas en el DSP auxiliar

Podríamos agregar tolerancia a fallas en el MSP, como sigue:

- Se replica el código del Procesador principal y de lectura de sensores hacia el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida, y viceversa.

- Cada DSP tiene como trabajo principal “hacer su función”, uno hace cálculo de flujo y el otro E / S;

- Como función secundaria, cada DSP observa que el otro no esté fallando;

- Si hay falla, el DSP que no falla deshabilita al otro DSP y ejecuta todos los programas, es decir, se convierte en “Calculador de flujo” más “Módulo de Entrada y Salida”.

- El paso (d) anterior requiere ciertos cambios en el software, pues cuando hay dos DSPs, éstos se comunican vía interrupciones; cuando la falla los reduce a un solo DSP útil, no es claro que él se comunique consigo mismo vía interrupciones.

Se darán más detalles en un documento posterior, que detalle la solución B2 “con tolerancia a fallas”. La figura 22 muestra la ejecución del software en modo normal y en modo de emergencia o falla.

DSP que calcula el flujo

DSP que maneja las entradas y salidas

(a) caso sin falla

Programas para calcular el flujo y atender a la interfaz D+M

Programas para atender al usuario, a las entradas y salidas, al puerto TCP/IP

(b) caso con falla

DSP hábil

DSP fallido

Figura 22. (a) ejecución en modo normal; (b) ejecución en modo de falla.

### Tolerancia a fallas en otros componentes

No se analizó.

## Componentes reusables en otros desarrollos

Muchos de los componentes susceptibles de ser reutilizados.

### Otros desarrollos posibles con estos componentes

Con estas componentes, es posible atacar con mejor desempeño, trabajos que requieren respuestas en tiempo real.

## Herramientas de desarrollo

### Emulador

Ver Referencia SPRU 509C, Noviembre 2001. Code Componer Studio Getting Started Guide.

### Depurador

Ver Referencia SPRU 509C, Noviembre 2001. Code Componer Studio Getting Started Guide.

### Compilador

Referencia SPRU 024E, Agosto 1999. 14TMS320C2x C2xx C5x Optimizing C Compiler User's Guide.

### Cargador

Referencia SPRA 840, Octubre 2002, Using the TMS320C5509 USB Bootloader

# APÉNDICE A. REQUERIMIENTOS DEL COMPUTADOR DE FLUJO

## Requerimientos de Hardware

### Velocidad de cálculo

El informe [A. Guzman, “Hoja de cálculo de cuántas multiplicaciones y divisiones se requieren”, 10 de junio de 2003, CIATEQ, A.C.] arroja los cálculos de la columna de la izquierda en instrucciones/seg., para las subrutinas que aparecen en la columna de la derecha.

3		conv gral

1		mult

200	pow

10		fabs

21		poner_en_un_arreglo

1		sumres o sum

100	sqrt

10		fmod

100	exp

6		Propiedades_gases (en Aga7)

3654	calc_dep_temp_nd

6		Propiedades_base_est (en Aga7)

7014450	calc_dep_comp

3		Propiedades_med (Aga7)

43277	determinar_z

43280	determinar_pres

14		Calculo_NT Num de pulsos (Aga 7)

6		factor para multdivs y sumres

18		"calcular_Qb (flujo voluu en turbina, Aga7)"

84		ActualizarMrGas (Aga7)

0		verificarMCD

0		verificarMCG

0		inicializarmatrices

0		inicializar_a

0		inicializar_u

0		inicializar_b

0		inicializar_c

0		inicializar_k

0		inicializar_g

0		inicializar_q

0		inicializar_f

0		inicializar_s

0		inicializar_w

0		inicializar_Mr

0		inicializarE

0		inicializarK

0		inicializarG

0		inicializarQ

0		inicializarF

0		inicializarS

0		inicializarW

0		inicializarEij

0		inicializarUij

0		inicializarKij

0		inicializarGij

0		inicializartablas

0		inicializar_const

0		inicializacion

24		inicializarX

101	Calculo_Energia_Turbina

4887	calcularCMIX

2343	calcularBMIX

24		inicializar

236808	determinarHCH

244043	zgross

2164508	determinar_mmd (valor maximo inicial)

244046	pgross

3467919	det_dens

25383705	dgross

51011493	met_car_groso

4216304	met_car_det

4216331	calcularparaMCD

51011514	calcularparaMCG

12648999	calcular_Z  (cálculo de compresibilidad)

12649153	calculo_principal (OBTENCIÓN DEL FLUJO)

9950	CICLO DE MUESTREO

12659103	CICLO DE MEDICIÓN EN MULTDIVS de doble longitud

75954618	CICLO DE MEDICIÓN EN MULTDIVS (simples) DEL DSP

### Confiabilidad

No existe en la norma especificación del tiempo medio entre fallas.

### Del medio ambiente de operación

Medio ambiente controlado.

### Generales

Arquitectura: 	Debe proveer la capacidad de expansión y la actualización de elementos reemplazables (10.2.7.1 b)

Tipo de diseño:	Modular, tal que permita la integración del equipo con solamente las características físicas requeridas (10.2.7.1 a)

Aislamiento eléctrico:	Requerido, en todas las entradas y salidas disponibles (10.2.7.1 s)

Alimentación:	24vdc (10.2.7.1 l)

Compatibilidad electromagnética:	Debe estar construido para operar en ambientes industriales con interferencia electromagnética. No se han definido aún los límites de referencia (10.2 n)

Ambiente de operación:	Debe estar construido para operar en ambientes con un alto porcentaje de humedad relativa y altamente corrosivos (ambientes salinos).

Los límites de referencia para la humedad son: 15% a 95% de humedad relativa sin condensación; los límites de referencia para la corrosividad no han sido definidos aún (10.2 j)

Protección del hardware:	Debe contar con protecciones que impidan que personas ajenas puedan modificar las condiciones de operación o ajuste (8.2 e)

### Tarjeta de CPU

Coproc. matemático:	Requerido, para las operaciones que involucran datos tipo Punto Flotante de 32 y 64 bits (10.2.7.1 c)

Medidor de tiempo:	Reloj de tiempo real con desviación máxima de 1seg/día (10.2.7.1 f)

Memoria de datos:	Tecnología a criterio del fabricante. En caso de usar memoria volátil, incorporar una batería de respaldo para mantener la información en caso de una interrupción en el suministro eléctrico (10.2.7.1 e)

Requerimientos adicionales: 	Watchdog (10.2.7.1 h)

### Interfase con el usuario

Tecnología de la pantalla:	A criterio del fabricante

Tamaño de la pantalla:	A criterio del fabricante

Resolución de la pantalla:	A criterio del fabricante

Iluminación propia:

Requerimientos adicionales:	Debe asegurar la visualización completa de datos y unidades sin necesidad de la intervención del usuario (10.2.7.1 j)

Tipo de teclado: 	De membrana; debe tener resistencia a la humedad, corrosión, polvo e impactos directos. Los límites de referencia para los impactos no han sido definidos (10.2.7.1 j)

### Entradas

Tipo de señal:	Analógica

Intervalo de operación:	4-20mA

Resolución:	12 bits mínimo (10.2.7.1 n)

Impedancia de entrada:	250 ohms

Alimentación int/ext:

Requerimientos adicionales:

Tipo de señal:	Discreta

Nivel bajo:	Circuito abierto

Nivel alto:	24vdc (10.2.7.1 p)

Impedancia de entrada:

Alimentación int/ext: 	Externa

Requerimientos adicionales:

Tipo de señal: 	Pulsos

Canales por medidor: 	2 (10.4.3 a)

Verificación de señal: 	Comparación de ambos canales en frecuencia, fase o secuencia (10.4.3 b)

Frecuencia de operación:

Nivel bajo:

Nivel alto:

Impedancia de entrada:

Alimentación int/ext:

Requerimientos adicionales: Si la señal de un canal se pierde, usar el otro canal para la acumulación de pulsos (10.4.3 c)

### Salidas

Tipo de señal: 	Analógica

Intervalo de operación:	4-20mA

Resolución:	12 bits mínimo (10.2.7.1 o)

Impedancia de carga:

Tensión sin carga:

Alimentación int/ext:

Requerimientos adicionales:

Tipo de señal:	Discreta

Nivel bajo:	Circuito abierto

Nivel alto:	24vdc (10.2.7.1 q)

Activación de la señal:	Por relevador (en consideración para modificar la norma)

Impedancia de carga:

Alimentación int/ext:

Requerimientos adicionales:

### Puertos de comunicación

Tipo de puerto: 	A criterio del fabricante

Conexión: 	Punto a punto o Red de instrumentos (10.2.7.2 a)

Modo de operación:

Instrumentos a operar: 	Transmisores de presión, temperatura, multivariables; todos los transmisores son del tipo Inteligente (10.2.1 a, 10.2.2 a, 10.2.3 a)

Protocolos: 	A criterio del fabricante

Requerimientos adicionales:

Tipo de puerto: 	A criterio del fabricante

Conexión: 	Dedicado al instrumento (10.2.7.2 b)

Modo de operación:

Instrumentos a operar: 	Cromatógrafo (analizador de composición)

Protocolos: 	A criterio del fabricante

Requerimientos adicionales:

Tipo de puerto: 	A criterio del fabricante

Conexión: 	Dedicado a la interfase (10.2.7.2 e)

Modo de operación:

Instrumentos a operar: 	Interfase Humano Máquina

Protocolos: 	A criterio del fabricante

Requerimientos adicionales:

Tipo de puerto: 	A criterio del fabricante

Tipo de operación: 	Dedicado a la interfase (10.2.7.2 f)

Modo de operación:

Comunicación con: 	Red de datos, sistema SCADA

Protocolos: 	A criterio del fabricante

Requerimientos adicionales:	Debe tener la capacidad de comunicarse a través de una red existente o a construirse.

Tipo de puerto: 	A criterio del fabricante

Tipo de operación: 	Dedicado al instrumento (10.2.7.2 g, 10.2.7.3 c)

Modo de operación:

Instrumentos a operar: 	Impresora externa

Protocolos: 	A criterio del fabricante

Requerimientos adicionales:

Tipo de puerto: 	A criterio del fabricante

Tipo de operación: 	Dedicado a la interfase (10.2.7.2 m)

Modo de operación: 	Maestro / Esclavo

Instrumentos a operar: 	Dispositivos de red, computadores de flujo, equipo de control (10.2.7.3).

Protocolos:	A criterio del fabricante

Requerimientos adicionales:

### Adicionales

Comunicación con UPS:	A criterio del fabricante; puede ser por puerto serial dedicado o con el uso de señales discretas de entrada.

## Requerimientos de Software

### Generales

Uso del computador:	Exclusivamente el de medición y actividades relacionadas con la estación de medición, como el monitoreo y control de válvulas (10.2.7.3 e, f)

Rutinas de autodiagnóstico:	Requeridas, para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Aún no están definidas las áreas a diagnosticar (10.2.7.1 g)

Acceso a mapa de memoria:	Desde la Interfase Humano Máquina y desde el SCADA (10.2.7.2 k)

Monitoreo de la UPS:	Debe monitorear su estado de operación y generar eventos y alarmas para agregarlos al registro correspondiente. (10.2.7.3 b)

Monitoreo de válvulas:

Reinicialización del equipo:	Debe estar protegido contra reinicializaciones manuales del hardware (10.2.7.3 m)

Calibración y medición:	Debe permitir la calibración de los instrumentos de campo sin interrumpir la operación normal de medición (10.2.7.3 o, p)

Unidades de medición:	Visualización de datos en el Sistema General de Unidades de Medida, indicadas en la NOM-008-SCFI-1993; en caso de usar otras unidades, desplegarlas entre paréntesis enseguida de las primeras (8.2 a)

### Adquisición de datos

Presión y temperatura:	Deben actualizarse mínimo una vez por cada 1 seg. (10.2.7.1 t)

Analizadores de H2O y H2S:	Deben actualizarse mínimo una vez cada 60 seg. (10.2.5.1 h, 10.2.6.1 h)

Composición del fluido:	Debe ingresarse automáticamente desde el analizador, como mínimo una vez cada 300 seg. por corriente analizada, y manualmente desde el teclado (10.2.7.1 t, 10.2.7.3 l)

Señales discretas:

Estado de la UPS:

Falla en señal de pulsos:	Si una señal de pulsos falla, debe continuar operando con la otra señal (10.4.3 c)

Falla en los transmisores:	Debe tomar el último valor válido de presión o temperatura cuando ocurra una falla en alguno de estos transmisores de campo y generar la alarma correspondiente. Se toma como falla la ausencia de la señal, la operación fuera del intervalo definido (10.2.7.3 q)

### Cálculo de flujo

Ciclo de cálculo:	Mínimo 1 vez cada 1 seg. (10.2.7.1 u)

Linealización factor K:	Debe contar con un algoritmo de linealización de al menos 5 factores K (10.4.3 d)

Cálculos de flujo:	Debe realizar uno de los tres conjuntos de cálculos: (10.4.3.1 a)

Cálculo de flujo másico y volumétrico a condiciones de referencia para componentes puros.

Cálculo de flujo volumétrico a condiciones de referencia, flujo de energía y flujo másico para hidrocarburos en fase gaseosa utilizando el método de caracterización Grosso para el factor de compresibilidad.

Cálculo de flujo volumétrico a condiciones de referencia, flujo de energía y flujo másico para hidrocarburos en fase gaseosa utilizando el método de caracterización Detallado para el factor de compresibilidad.

Ecuaciones de estado:	Debe proveer la capacidad de incluir en el algoritmo de cálculo las ecuaciones de estado definidas por el usuario (localmente o desde la IHM) (10.4.3.1 c)

Evaluación de algoritmo:	Debe proveer la capacidad de generar un registro de evaluación de algoritmo de cálculo cuando el usuario lo solicite (10.4.3.1 f)

Medición por bajo flujo:	Debe tener la capacidad de decidir cuando dejar de totalizar el flujo por una frecuencia muy baja de la turbina y totalizar los tiempos que duren ambas situaciones (10.4.3.1 h, i)

Exactitud en la medición:	Debe proporcionar una exactitud de décimas de punto porcentual en el volúmen expresado como resultado de medición fiscal o transferencia de custodia (8.1 c). Ver también §8.4.

### Registro auditable

Registro auditable:	Debe tener la capacidad de generar y mantener un registro auditable (8.2 g)

Debe existir un registro de auditoría por cada tren de medición en el patín (8.2.1 g)

Debe proveer de un registro de transacción, diario y horario (8.2.1.1)

Almacenamiento de datos:	Capacidad de almacenamiento de por lo menos 35 días del Registro de Transacción de Producto y del Registro de Eventos y Alarmas (10.2.7.1 i)

Aplicaciones bidireccionales:	Debe tener la capacidad de crear un registro de auditoría independiente para cada sentido de flujo. Debe auxiliarse de la posición de las válvulas (10.4.3 a)

Impresión de registros:	Debe proveer la facilidad de imprimir el registro de auditoría, localmente y desde una computadora parte del sistema supervisor (8.2.1, 10.2.7.3 c)

### Configuraciones

Protección de configuración:	Debe proveer de niveles de seguridad protegidos con contraseñas (a criterio del fabricante) para la modificación de constantes de medición, datos de configuración u operación del patín (10.2.7.3 d)

Configuración de impresión:	Capacidad de configurar la hora de la impresión automática.

Capacidad de configurar si se quiere imprimir el reporte automáticamente por hora o por día. (10.2.7.3 c)

Tópicos configurables:	Constantes de medición (medidor, fluido, cálculo) (8.2 j, 8.2.1.3)

Constantes de identificación de elementos relacionados (8.2.1.3)

Selección de ecuaciones de cálculo (8.2.1.3)

Opciones de adquisición de datos (8.2.1.3)

Estado operativo de los elementos del patín (8.2.1.3)

Fecha y hora (8.2.1.3)

Fecha, hora y duración de la transacción de producto (8.2.1.3)

Algoritmos de control de válvulas (8.2.1.3)

Parámetros de comunicación (8.2.1.3)

Parámetros de operación del hardware (8.2.1.3)

Formato de informes y reportes (8.2.1.3)

Límites de condiciones de alarmas del computador y elementos asociados (8.2.1.3)

Operaciones del usuario (8.2.1.3)

### Interfase Hombre Máquina

Almacenamiento de datos:	Debe contener una unidad de almacenamiento masivo de datos y una unidad de almacenamiento transferible (10.2.7.4 a)

Visualización de registros:	Debe proveer de pantallas de visualización de los siguientes registros: Transferencia de cantidad, Evaluación de algoritmo de cálculo, Eventos y alarmas, Configuración; debe proveer pantallas de visualización de diagnóstico y estado del computador y del medidor ultrasónico (10.2.7.4 d)

Configuración:	Debe proveer de pantallas de configuración de: el registro de configuración del CF, comunicación del IHM hacia el computador de flujo, programación y configuración de operaciones del usuario (10.2.7.4 e)

Lectura registro auditable:	Debe tener la capacidad de interrogar al computador de flujo por información del registro de auditoría (10.2.7.4 f)

Transferencia de datos:	Debe tener la capacidad de transferir el registro auditable a un equipo destinado para el almacenamiento (10.2.7.4 g)

Formato de almacenamiento:	La información recuperada del computador de flujo debe guardarse en modo texto (10.2.7.4 h)

Herramientas y utilerías:	Debe estar cargado en una computadora portátil estándar. La computadora debe tener todos los programas de configuración, diagnóstico y reportes de cada uno de los equipos o instrumentos de medición del patín (10.2.7.4 k)

### Observaciones de la norma

Las figuras de flujo volumétrico de hidrocarburos tienen una indicación de Gr que no es utilizada.

## Requerimientos generales de la opción con dos DSPs

En itálicas aparecen comentarios de cómo o dónde nuestro diseño cumple con estos requerimientos.

La configuración de la arquitectura del computador de flujo debe obedecer:

- Basada en dos DSPs.

Este diseño ofrece mayor capacidad de cómputo y facilita el diseño posterior de un sistema tolerante a fallas. Ver §4.3. También es posible modificar ligeramente este diseño para que un solo procesador realice las funciones que actualmente hacen ambos. Ninguno de estos cambios se incorpora en la presente arquitectura.

- El núcleo básico es la arquitectura de cálculo (con un DSP principal y un DSP auxiliar, ambos del mismo tipo).

El DSP principal (§4.3.1) lleva las iteraciones para cálculo del flujo corregid y lleva a cabo aproximadamente la mitad de los cálculos requeridos, pasándole información le pasa vía el canal DMA, al procesador auxiliar (§4.3.2) para que éste lleve a cabo el resto de los cálculos necesarios.

- Esta arquitectura (grafo de arquitectura) tendrá como objetivo prioritario calcular el flujo (filtrado digital de las señales y resolver los grafos de datos para cada aplicación).

El software que corre en esta arquitectura se detalla en el §5  y, en efecto, los cálculos principales de medición se llevan a cabo de forma prioritaria, según puede verse en §5.2.3.

- La comunicación TCP/IP, la interfase hombre máquina (teclado, despliegue, etc.) para el setup (parametrización de la aplicación), etc., estará a cargo de la interfase de comunicación.

Nuestra arquitectura tiene dos interfaces externas, una con los sensores y otra con el resto del mundo, a la cual bien puede llamarse interfaz de comunicación (Cf. §4.5).

- La comunicación con las señales del proceso (conversiones y aislamiento, decodificación de protocolos, etc.),  estará a cargo de la interfase de las señales.

Nuestra arquitectura tiene una Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores (§4.4). El Procesador principal y de lectura de sensores (§4.3.1) se encarga de desbaratar las tramas que llegan de los sensores según el protocolo ModBus, y de filtrar las señales (filtros digitales).

- La arquitectura de cálculo se ocupará de comunicarse con las interfases para recibir señales (convertidas y decodificadas)  y parámetros, para realizar su función esencial; calcular el flujo y proporcionar resultados (despliegues periódicos acumulados, despliegues solicitados, SCADA, etc.).

El Procesador de flujo se comunica con la Electrónica de acoplamiento a sensores vía la interfaz Interfaz con la electrónica de acoplamiento a sensores (§4.4), y con el Procesador auxiliar y módulo de entrada y salida mediante la interfaz Interfaz con periféricos externos (§4.5).

- La solución multiproceso que se proponga como arquitectura de cálculo, deberá considerar la redundancia.

La solución actual es de multiproceso, pues tiene dos procesadores. La solución tolerancia a fallas se esboza en los §7.2.1 y 7.2.2. La forma de obtener la redundancia se detalla en los §7.2. y 5.2.8.

El procesador digital de señales de Texas Instruments TMS320C5509A, es el más conveniente por ser un DSP reciente, contar con las bases de su antecesor el 54X, su capacidad de procesamiento y consumo de corriente entre otros.

## Requerimientos de precisión

En el procesamiento: precisión de 0.25% en el flujo corregido; repetición cada segundo. Ver también “Cálculo de flujo” en §8.2.3.

En la medición o salida final (resultado): 0.25% en el flujo corregido. Ver también “Cálculo de flujo” en §8.2.3.

## Requerimiento de señales analógicas y de pulsos

La tabla 9 (69) contiene especificaciones razonables para un FQ. En ella se observa que se requieren 3 entradas analógicas de 4-20 mA y cuatro de pulsos.

## Cálculo alterno del número requerido de entradas

Como alternativa a la tabla 9, calcularemos el  número de entradas y salidas que el FQ debe manejar, a partir de varias especificaciones existentes.

### Para un tren limitado, pruebas en campo

Para un tren de medición limitado, para pruebas en campo utilizando señales y tarjetas de adquisición y acondicionamiento de datos de National Instruments, se requieren las entradas [Rubén Ramírez (03.02.04] que se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Cantidad requerida de entradas para un tren de medición limitado, para pruebas en campo, usando equipo de National Instruments.

| Tabla 4 |  | Cantidad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos para un tren de medición limitado |  |  |
| Entradas analógicas 16-bits | 4-20mA 249Ω | 6 |
|  | 0-5V | 6 |
| Entradas digitales | 0-24V | 4 |
| Entradas serie | RS-485 | 2 |
|  | RS-232 | 2 |
| Ethernet | Ethernet 10baseT/100baseT | 1 |

### Para Sistema Portátil PXI / SCXI

La relación requerida de señales y componentes de control, DAQ y acondicionamiento de National Instruments es [Rubén Ramírez (03.01.09)] la que se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Cantidad requerida de señales, para PXI / SCXI. Para un sistema portátil.

| Tabla 5 |  | Cantidad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos para un sistema portátil |  |  |
| Entradas analógicas 16-bits | 4-20mA | 4 |
|  | 0-5V | 4 |
| Entradas digitales | 0-30V (sw) | 18 |
|  | 0-5V TTL | 18 |
| Entradas serie | RS-485 | 4 |
|  | RS-232 | 2 |
| Ethernet | Ethernet 10base/100baseTX | 1 |
| Salidas analógicas 12 bits | 4-20mA | 2 |
|  | 0-5V | 2 |
| Salidas discretas | 2A 30 VDC Relevador | 13 |

### Para Sistema Portátil Modular

Para un sistema portátil modular, la relación de señales y tarjetas de adquisición de datos y acondicionamiento de National Instruments [Rubén Ramírez (03.01.01)] se muestra en la tabla 6, para un tren limitado.

Tabla 6. Cantidad requerida de señales, para un tren de medición limitado, para sistema portátil modular, usando equipo de National Instruments.

| Tabla 6 |  | Cantidad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos para un tren de medición limitado |  |  |
| Entradas analógicas 16-bits | 4-20mA 249Ω | 3 |
|  | 0-5V | 3 |
| Entradas digitales | 0-24V (sw) | 4 |
|  | 1.5-13.5V (turbina) | 2 |
| Entradas serie | RS-485 | 2 |
|  | RS-232 | 2 |
| Ethernet | Ethernet 10baseT/100baseT | 1 |
| Salidas analógicas 12 bits | 4-20mA | 1 |
|  | 0-5V | 1 |
| Salidas discretas | 24V relevador 5A 30 VDC | 2 |

### Para un sistema no especificado

Para un sistema no especificado, la relación de señales y tarjetas de adquisición de datos y acondicionamiento de National Instruments [Rubén Ramírez (02.12.17)] viene dada por la tabla 7.

Tabla 7. Cantidad requerida de señales y tarjetas de adquisición de datos y acondicionamiento de National Instruments, para un sistema no especificado.

| Tabla 7 |  | Cantidad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos para un sistema no especificado |  |  |
| Entradas analógicas 12 bits | 4-20mA (0-5V) 12-bits 250Ω | 4 |
| Entradas digitales | 0-24V (sw) | 18 |
|  | 1.5-13.5V (turbina) | 4 |
| Entradas serie | RS-485/RS-232 | 7 |
| Ethernet | Ethernet 10baseT/100baseT | 1 |
| Salidas analógicas 12 bits | 4-20mA (0-5V) 12-bits | 2 |
| Salidas discretas | 24V relevador | 13 |

## Requerimiento de señales empleados en este diseño

Tomando las cantidades máximas de cada concepto indicado en los §§8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 y 8.6.4, se obtiene la tabla 8, que contiene los requerimientos de entradas máximos.

Tabla 8. Cantidad máxima requerida de señales. Esta tabla se ha construido tomando, para cada renglón, el máximo de los renglones especificados en la tabla del §8.6.

| Tabla 8 |  | Cantidad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos para un tren de medición limitado |  |  |
| Entradas analógicas 16-bits | 4-20mA | 4 |
|  | 0-5V | 4 |
| Entradas digitales | 0-24 V | 4 |
|  | 0-30V (sw) | 18 |
|  | 0-5V TTL | 18 |
|  | 1.5-13.5 V (turbina) | 4 |
| Entradas serie | RS-485 | 4 |
|  | RS-232 | 7 |
| Ethernet | Ethernet 10base/100baseTX | 1 |
| Salidas analógicas 12 bits | 4-20mA | 2 |
|  | 0-5V | 2 |
| Salidas discretas | 2A 30 VDC Relevador | 13 |
|  | 5A 24 VDC Relevador | 2 |

### Requerimientos Razonables

En un correo de fecha 29nov02, el Ing. Alder Pérez expuso los siguientes requerimientos como requerimientos razonables; ver tabla 9.

Tabla 9. Requerimientos razonables de entradas y salidas.

| Tabla 9 |  | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos razonables |  |  |
| Trenes de medición |  |  |
| Puertos seriales | Transmisores de presión y temperatura | 2 |
| Entradas de pulsos | Turbina | 2 |
| Entradas discretas | Posición de válvulas de integración e indicador de flujo | 14 |
| Entradas analógicas | Posición de válvula reguladora de flujo, retroalimentación | 1 |
| Salidas discretas | Manipulación de válvulas de integración | 10 |
| Salida analógica | Posición de válvula reguladora de flujo, control | 1 |
| Por cabezal |  |  |
| Puerto serial | Cromatógrafo | 1 |
| Entradas analógicas | Analizadores de H2O y H2S | 2 |
| Entradas discretas | 3 alarmas por cada uno de los analizadores | 6 |
| Salidas discretas | Muestreador | 1 |
| Propósito general |  |  |
| Puertos seriales | Interfase humano máquina, equipo de red adicional, UPS | 3 |
|  | Impresora | 1 |
| Puerto Ethernet | Red de datos, SCADA | 1 |
| Entradas discretas | Gabinete de control | 1 |

Nosotros en nuestro diseño ignoraremos los requerimientos máximos (tabla 8), atendiendo los de la tabla 9. El resumen de señales se muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Resumen de señales. Estas cantidades serán usadas en nuestro diseño.

| Tabla 10 | Totalizado de señales (después de la suma) |
| --- | --- |
| Entradas discretas | 21 (sube a 32) |
| Salidas discretas | 11 (opcional; sube a 16) |
| Entradas analógicas | 3 |
| Salidas analógicas | 1 |
| Entradas de pulsos | 4 |
| Puertos seriales | 7 |
| Puerto Ethernet | 1 |

## Requerimientos de comunicación

(sensores) Manejo del protocolo FieldBus.

Nuestro diseño no contempla por el momento el procesamiento de este protocolo de sensores.

(conectividad) TCP/IP.

Esta conectividad se lleva a cabo según el §4.3.2.5.

## Características adicionales deseables

Teclado.

Se describe en el §4.3.2.2.

Log.

Su formación se describe en el §6.7.

Impresión.

La norma dice que el computador de flujo debe poder imprimir en modo local, o sea, vía una impresora conectada directamente a él. Implementaremos según §4.3.2.4.2.

# APÉNDICE B. SELECCIÓN DEL TIPO DE HARDWARE A USAR

La opción A de diseño consiste en desarrollar un FQ basado en el procesador de propósitos generales (PPG) Intel x86. La opción B consiste en desarrollar el FQ basado en otra plataforma de hardware. A este fin, la sección 9.1 se dedica a entender cuál sería esta otra selección para la opción B, y la sección 9.2 la escoge con mayor precisión. Esta selección se describe en el §10, en tanto que el §8 lista las especificaciones de la FQ que haremos.

## La mejor opción para procesamiento de señales en tiempo real

El cálculo del flujo que una FQ efectúa es una operación en tiempo real, que además requiere que varios procesos puedan ejecutarse simultánea o concurrentemente. Más detalles en §8 “APÉNDICE A. REQUERIMIENTOS DEL COMPUTADOR DE FLUJO”.

Las plataformas disponibles para implementar la opción B son:

ASIC. Application-specific integrated circuit. Circuito integrado de aplicación específica.

ASSP. Application-specific standard product. Producto estándar de aplicación específica.

Procesador Configurable. Procesador configurable.

DSP. Digital signal processor. Procesador digital de señales.

FPGA. Field-programmable gate arrays. Arreglos de compuertas programables en el campo.

MCU. Microcontroller. Microcontrolador.

RISC/GPP. Computadora de instrucciones reducidas/Computadora de propósito general.

Los criterios que usaremos para la comparación son [Leon Adams. (2002)]:

Tiempo para salir al mercado. Importancia alta. El tiempo para salir al mercado es actualmente el criterio más crítico en el ciclo de desarrollo de un producto. Conforme los ciclos de vida de un producto se están encogiendo de años a meses en esta era de Internet y los equipos para el consumidor, se vuelve aún más crítico ese criterio. “El tiempo para salir al mercado es el que conduce a la industria”. Por consiguiente, el tiempo para salir al mercado tiene la más alta prioridad en la mayoría de los casos.

Desempeño. Importancia alta. El desempeño es muy importante porque a menudo determina la capacidad de un producto. Un desempeño grande a menudo distingue los productos uno del otro, permitiendo que desempeñen nuevas funciones, o más canales por costo o área y velocidades de transmisión de datos mayores, así como compresiones más densas y de mejor calidad.

Precio. Importancia alta. El precio es a menudo el criterio con prioridad más obvia, pero se sitúa ligeramente atrás del tiempo para salir al mercado y del desempeño, en la mayoría de los casos. Como tal, mientras mayor sea el volumen y más orientado hacia el mercado masivo esté el producto, es mayor la prioridad de un precio bajo. En contraste, mientras más infraestructura y más orientado hacia el comercio o las empresas sea el producto final, es menor su sensibilidad al precio, y otros factores como el costo de poseerlo y la eficiencia tienden a demandar mayor atención.

Facilidad de desarrollo. Importancia alta. La facilidad de desarrollo trae consigo tanto el costo como el tiempo para salir al mercado, y es claramente un criterio de importancia creciente. La facilidad de desarrollo tiene varias facetas, y en un análisis más detallado, se descompondría en componentes separados, tales como soporte técnico, entrenamiento técnico, red de otros desasrrolladores, herramientas de software, documentación, tiempo para producir la ingeniería y gastos de desarrollo y otros no recurrentes.

Potencia consumida. Importancia media. El consumo bajo está adquiriendo importancia en dos dominios sobre todo. En productos portátiles, tales como teléfonos celulares digitales y reproductores de audio de Internet, el bajo consumo se traduce en menor disipación calórica. A menudo, las asíntotas de la disipación calórica pueden ser el factor limitante para la densidad de canales o la adición de funcionalidades en contenedores que no están condicionadas para flujo de aire. Esto es, menor calor significa más canales o más funcionalidades dentro del mismo contenedor físico.

Flexibilidad de características y funciones. Importancia baja. La flexibilidad de características y funciones es la capacidad de modificar o agregar funciones para atender a cambios en las especificaciones. Estos cambios ocurren más rápidamente en los mercados de hoy. Por ejemplo, es crítico un arribo temprano a productos basados en estándares (tales como estándares de comunicación o compresión) antes de que el estándar se solidifique, si se desea que esos fabricantes lleven el liderazgo del mercado. Sin embargo, los diseñadores deben de construir productos “a prueba del futuro” que puedan ser mejorados para reflejar el estándar final después de que todos sus detalles hayan sido trabajados. Esto es, se debe tener la flexibilidad de características requerida para mejorar el producto fácilmente y rápidamente.

La tabla 11 [Leon Adams. (2002)]Error: Reference source not found nos da las características de cada opción arquitectónica.

Tabla 11. Características de plataformas para aplicaciones en tiempo real

|  | Tiempo para salir al mercado | Desempeño | Precio | Facilidad de desarrollo | Potencia | Flexibilidad de características | Resumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIC | Pobre | Excelente | Excelente | Medio | Bueno | Pobre | Medio |
| ASSP | Medio | Excelente | Bueno | Medio | Excelente | Pobre | Bueno |
| Configurable | Pobre | Excelente | Bueno | Pobre | Bueno | Medio | Medio |
| DSP | Excelente | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| FPGA | Bueno | Excelente | Pobre | Excelente | Pobre | Bueno | Medio |
| MCU | Excelente | Medio | Excelente | Bueno | Medio | Excelente | Bueno |
| RISC | Bueno | Bueno | Medio | Bueno | Medio | Excelente | Bueno |

### Características relevantes de los dispositivos ASIC

Pobre en el tiempo en salir al mercado. Los procesadores configurables y los ASICs son similares debido al largo ciclo que se requiere para completar y probar un ASI(C o un procesador reconfigurable, fabricar los wafers (obleas) específicas para el diseño, y validar la solución. El ciclo puede tardar muchos meses o años. Hay solo una pequeña diferencia en el grado de dificultad si se están configurando compuertas o elementos de proceso de un nivel superior. Por consiguiente, los configurables llevan un poco de ventaja sobre ASIC en cuanto a el tiempo (pobre) en salir al mercado.

Excelente en cuanto a desempeño. Al igual que los FPGAs, se pueden configurar las compuertas del hardware a la aplicación específica, obteniéndose alto desempeño en esa aplicación.

Excelente en precio, de hecho, es el que ofrece el mejor precio. Es la manera más eficiente y más pequeña de hacer semiconductores, de modo que se obtendrán los precios recurrentes más bajos.

Buenos en potencia. Se pueden lograr eficiencias decentes cuando se diseña con ese objetivo en mente, similares a los obtenidos con los procesadores reconfigurables.

Medio en facilidad de desarrollo. Porque, aunque los ASICs pueden ser percibidos como baratos, de hecho son los más caros si se considera el tiempo total para su desarrollo.

Pobre en flexibilidad de características. Porque una vez que se congela la lógica, se tiene que recomenzar si hay cambios o mejoras. Es una nueva iteración de silicón.

### Características relevantes de los productos ASSP

Medio en el tiempo en salir al mercado. Sin embargo, se encuentra a menudo el siguiente compromiso: si el mercado ya existe y el producto ya existe, el tiempo en salir al mercado puede ser entre bueno y excelente. Para mercados nuevos, la certeza en qué características deben ofrecerse hace que el tiempo en salir al mercado sea pobre. Por tanto, la hemos catalogado como media.

Excelente en desempeño. Puesto que un ASSP específicamente ajustado a una aplicación particular, ofrece alto desempeño en esa aplicación específica.

Bueno en precio. Suponemos que el ASSP es bastante especializado en una aplicación, de manera que tiene menor volumen de escala para una eficiencia de costo dada; de ahí que el precio sea bueno pero ligeramente atrás de los DSPs.

Excelente en potencia, puesto que está optimizado para una aplicación específica. Empero, muchos ASSPs están optimizados hacia costo, no hacia potencia, por lo cual lo califican tan alto como un DSP.

Medio en facilidad de desarrollo. No poseen buenas ayudas para desarrollo.

Pobre en flexibilidad de funciones. Porque la naturaleza de los ASSPs refleja pobre flexibilidad, puesto que son inherentemente específicos a la función para la que fueron diseñados, y en particular, a su enfoque propio a la aplicación en mente. Este foco específico y la optimización que resulta es la ventaja; la desventaja es la poca flexibilidad.

### Características relevantes de los procesadores configurables

Pobre en tiempo en salir al mercado. Los configurables y los ASICs son similares en la extensa duración del ciclo que se requiere para completar y probar un ASIC o un procesador configurable, fabricar las obleas específicas al diseño, y validar la solución: pueden ser decenas de meses a varios años. Ya sea que se estén configurando compuertas o elementos de proceso de nivel mayor, solo hay una pequeña diferencia en el grado de dificultad exhibido. Por consiguiente, los procesadores configurables tienen una pequeña ventaja sobre los ASICs en el tiempo (pobre) en salir al mercado).

Excelente en desempeño. Suponiendo  que un procesador configurable está específicamente adaptado a una aplicación particular, deberá ofrecer alto desempeño en esa aplicación.

Bueno en precio. Los procesadores configurables ofrecen aún una buena opción de precio, pero su escala más baja y su etapa de vida temprana les impide ser del menor precio.

Bueno en consumo de energía. Porque el procesador configurable está diseñado para eficiencia en el consumo de energía, supuesta como importante para la aplicación.

Pobre en facilidad de desarrollo. Con los procesadores configurables, la funcionalidad bastante abierta deja mucho esfuerzo de configuración al desarrollador del producto. También, tales productos son inmaduros y propensos a tener problemas de desarrollo. Ambos factores conducen a un costo pobre (alto) en el desarrollo. Dada la novedad de las arquitecturas y la escala pequeña de los desarrolladores, los procesadores configurables están propensos a tener numerosos problemas en el producto y las herramientas, que consumirán la atención de. diseñador y provocarán problemas de soporte. Tampoco se puede suponer un conocimiento adecuado de la aplicación específica.

Medio en flexibilidad de características. Claramente, pueden reconfigurarse para cambiar sus funciones, pero típicamente ocurrirá antes de su colocación en el campo. Consecuentemente, la flexibilidad en las características después de salir al mercado será baja.

### Características relevantes de los DSPs

Excelente en tiempo en salir al mercado. Los DSPs, los procesadores RISC y los MCUs son todos procesadores programables, de modo que se puede usar software para lograr distintas funciones y características, ahorrando tiempo en salir al mercado al compararse contra implementaciones donde la lógica se solidifica en hardware.

Excelente en desempeño. En particular para los DSPs, las arquitecturas de palabras (con instrucciones) muy largas y las multi-MAC ofrecen desempeños muy altos de MIPS y MMACs, que resultan en una densidad en aumento de canales por chip, que compite con los FPGAs, ASICs o ASSPs.

Bueno en precio. No es tan bueno como un ASIC o un MCU, pero no está lejos de éste.

Excelente en consumo de energía. Los DSPs son muy eficientes en consumo de energía, especialmente cuando se consideran aquéllos específicamente diseñados para un  consumo bajo.

Excelente en facilidad de desarrollo. Con respecto al desarrollo, los fabricantes de DSPs tienen redes de terceros proveedores que agregan valor en todos los aspectos: consultoría, plataformas de software, plataformas de hardware, y sistemas. También se cuenta con herramientas poderosas y de fácil uso, complementadas por redes de soporte técnico y de ingenieros de aplicaciones que entienden el mundo del tiempo real y están listos a ayudar a los clientes para llevar a cabo sus diseños en tiempo real.

En términos de costo de desarrollo, la programabilidad de los DSPs permite ciclos de desarrollo más acelerados comparados contra el desarrollo de chips de aplicación específica o ASICs. Con el uso adecuado de programación en alto nivel y/o el uso de módulos estándar de código, uno puede acortar el tiempo de desarrollo de manera significativa, y por tanto ahorrar costos de desarrollo.

Excelente en flexibilidad de características. Los DSPs son procesadores programables y por ende utilizan la programabilidad del software para llevar a cabo diferentes funciones y características, ahorrando tiempo si se compara con implementaciones similares codificadas en lógica de compuertas. Para procesamiento de señales en tiempo real, los DSPs están calificados como los mejores entre los procesadores programables (DSPs, RISC, y MCU) debido a la existencia del mejor y más relevante conjunto de herramientas y redes de valor agregado que permiten alcanzar las funciones relevantes del procesamiento de señales en tiempo real.

### Características relevantes de los FPGAs

Bueno en tiempo en salir al mercado. Los FPGAs permiten modificaciones en el campo para llevar a cabo sus funcionalidades. Su flexibilidad no es tan alta como las alternativas programables vía software, y por consiguiente caen detrás de los DSPs, MCUs y RISC en el tiempo en salir al mercado. Sin embargo, poseen mejor soporte y tiempo de ciclo más rápido que los ASSPs, procesadores configurables o ASICs, y así pueden exhibir mejor tiempo para salir al mercado que esas alternativas.

Excelente en desempeño. Porque los desarrolladores pueden configurar las compuertas para una aplicación específica.

Pobre en precio. Los FPGAs son en mucho la alternativa más cara de las aquí discutidas, y por consiguiente consiguen en este renglón marcas pobres.

Pobre en potencia. Hay muchas compuertas sin usar, que sin embargo consumen energía. Son los más pobres en consumo de energía, de las alternativas aquí discutidas.

Excelente en facilidad de desarrollo. Porque son programables.

Bueno en flexibilidad de características. Porque pueden reconfigurarse en el campo.

### Características relevantes de los MCUs (microcontroladores)

Excelente en tiempo en salir al mercado. Los DSPs, procesadores RISC y MCUs son todos procesadores programables y por ende pueden usar la programabilidad del software para lograr diferentes funciones y características, ahorrando tiempo en salir al mercado al compararse contra implementaciones con lógica similar pero alambrada en compuertas. Dentro de estas tres, para procesamiento de señales en tiempo real, los MCUs son los segundos mejores, puesto que es un producto amplio, con herramientas y redes de valor agregado significativas, aunque no es tan buena opción para aplicaciones en tiempo real.

Medio en desempeño. Comparado con un RISC/GPP, el MCU tiene menores recursos para procesamiento matemático y típicamente una frecuencia de operación más lenta.

Excelente en precio. Tienen típicamente un tamaño de chip pequeño y de esta forma un precio bajo, lo que los sitúan en segundo lugar, detrás de los ASICs.

Medio en consumo de energía. Típicamente, los MCUs son de naturaleza general, haciéndolos menos eficientes en consumo de energía que lo que los DSPs, ASSPs o procesadores configurables pueden lograr.

Bueno en facilidad de desarrollo. La programabilidad de los MCUs de los chips existentes permite ciclos de desarrollo rápidos para una función deseada, comparado contra tener que desarrollar chips de aplicación específica o ASICs. Con el uso adecuado de programación en alto nivel y/o el uso de módulos de código estándar, se puede reducir significativamente el tiempo de desarrollo, ahorrando así costo de desarrollo.

Excelente en flexibilidad de características. Porque son programables.

### RISC/GPP (Reduced Instruction set computer/General purpose processor)

Bueno en tiempo en salir al mercado. Los DSPs, procesadores RISC y MCUs son todos procesadores programables y por ende pueden utilizar la programabilidad del software para alcanzar diferentes funciones y características, ahorrando tiempo en salir al mercado al compararse contra lógica similar alambrada en compuertas.

Bueno en desempeño. Los niveles típicamente altos de Megahertz de los procesadores RISC producen procesamiento de señales muy decentes, pero típicamente carecen de instrucciones específicas de un solo ciclo de ejecución, y de unidades de multiplicación, los que limitan su desempeño en tiempo real.

Medio en precio. Los procesadores RISC tienen bastantes funciones de propósito general en el chip, de manera que tienden a ser buenos para aplicaciones de escritorio, pero tan solo medios en su efectividad de precio para procesamiento de señales en tiempo real.

Medio en consumo de energía. Típicamente, los RISCs son de uso general por su naturaleza, haciéndolos menor eficientes en consumo de energía que lo que los DSPs, ASSPs o lo que los procesadores configurables serán capaces de lograr.

Bueno en facilidad de desarrollo. La programabilidad de los RISCs existentes permite ciclos de desarrollo rápidos para lograr las funciones deseadas, comparando contra tener que desarrollar chips de aplicación específica o ASICs. Con el uso adecuado de programación de alto nivel y/o el uso de módulos de código estándar, uno puede recortar el tiempo de desarrollo significativamente, y de esta manera ahorrar costo de desarrollo. En términos de ayuda para el desarrollo, los diseñadores que usan RISCs reciben soporte general, pero no reciben ninguna ayuda de aplicación específica o de tiempo real, debido a la carencia en general de conocimiento de aplicaciones específicas y de tiempo real de los proveedores de RISCs.

Excelente en flexibilidad de características. Porque son programables.

### Resumen comparativo

Un resumen de las características y ventajas de cada opción puede observarse en la tabla 12.

### Conclusión

El procesamiento de señales en tiempo real produce equipo que es más personal, más poderoso y mejor interconectado que lo que se pensaba posible. Han aparecido en el devenir de los años diversas tecnologías que proporcionan al diseñador moderno versatilidad y eficiencia. Ahora bien, los consumidores exigen respuesta en tiempo real, demandando equipos finales que son extremadamente rápidos, portátiles y flexibles. Para satisfacer esas necesidades, los diseñadores encaran muchas presiones, pero también cuentan con varias opciones para satisfacerlas.

Los DSPs proporcionan al diseñador la mejor combinación de potencia, desempeño, precio y flexibilidad y le permiten rápidamente introducir aplicaciones en tiempo real al mercado.

## Selección de un DSP apropiado

Por razones de versatilidad, escogimos los DSPs de Texas Instruments (TI), el mayor fabricante de DSPs.

Las selecciones de DSPs que proporciona TI son:

TMS320C2000. Útil par aplicaciones de control.

TMS320C5000. Consumo muy bajo de potencia.

Soluciones de sistema

C5401 50 MIPS

C5402 100-160 MIPS

C5404 120 MIPS

C5407 120 MIPS

C54CST 120 MIPS

C54V90 120 MIPS

C54x Solución de sistemas

Application enhanced

C5409 80-160 MIPS

C54109 100-160 MIPS

C5416 120-160 MIPS

C5502 400 MIPS

C5509 288-400 MIPS

C5510 320-400 MIPS

DSP + RISC

C5470 C54x + ARM7

C5471 C54x + ARM7

Multicore

C5420 200 MIPS

C5421 200 MIPS

C5441 532 MIPS

TMS320C6000. De alto desempeño.

Primera generación.

C6201

C6202

C6203

C6204

C6205

C6211

C6701 Punto flotante.

C6711 Punto flotante.

C6712 Punto flotante, de bajo costo.

C6713

C62x DSP (en desarrollo)

C67xDSP (en desarrollo)

Segunda generación

C6414 de propósito general, punto fijo.

C6415 para procesamiento de medios, punto fijo.

C6416 Infraestructura para inhalámbricos de tercera generación, punto fijo.

C6411 (en desarrollo), punto fijo.

### Nuevo chip

Me encontré un nuevo chip (ene 03), el TM320F2810 y 2812. Se ve muy interesante, tiene convertidores A/D rápidos. Por ahora no haré nada con él, sino que terminaré un borrador o diseño preliminar de arquitectura con el 5509A.

### Proceso de selección

Primero, descartamos la serie 54xx porque es de primera generación y de arquitectura relativamente primitiva. (Falta elaborar más estas consideraciones).

Luego (§9.2.3), decidimos si utilizar una arquitectura de punto flotante (consumen más energía) o una de punto fijo.

Como resultado de esta primera fase de selección (ver tabla 12), nos concentraremos en tres DSPs:

Tabla 12. Los tres procesadores DSP finalistas

|  | C5509. DSP de punto fijo de bajo consumo de energía | C6712. DSP de bajo costo, de punto flotante | C6411. DSP de alto desempeño, de bajo costo, punto fijo, compatible con C62x y C67x |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPS | 288-400 | 600 | 2400 |
| Mflops | --- | 900 | --- |
| palabras en RAM | 256K | 72 Kbytes L1/L2 | L1 prog 16K L1 data 16K L2 P/D 256 K |
| palabras en ROM | 64K |  |  |
| McBSP | 3 | sí | sí |
| HPI host port | 16 bit | no (yes for mod 150) | HPI or PCI |
| DMA | 6 channel contexts | EDMA | EDMA |
| USB | Yes (12 Mb/s) | no | no |
| I2C | yes | no | no |
| Timer | 2 + 1 watchdog | 2 | no |
| Core voltage | 1.6V (I/O 3.3V) |  |  |
| Power | 150 mW at 200Mhz | 0.7W internal at 100Mhz | 0.25W internal at 300Mhz |
| Package | 144 LQFP 179 Bell grid array | 27 mm/256 Bell grid array | 23 mm/532 Bell grid array |
| EMIF | yes | yes | yes |
| GPIO | no? (checar) | no | yes |
| Production | 3Q02 | yes | 4Q02 |
| Price 10ku (USD) | $17-$21 | $16.73 | $32 |
| Hardware development (USD) | $2,295 + xx? | $3,395 bundle | $3,395 test and evaluation board |
| HARDWARE ADICIONAL A AGREGAR |  |  |  |
| A/D converters |  |  |  |
| D/A converters |  |  |  |
| External memory |  |  |  |
| Supply voltage supervisor |  |  |  |

De ellos, empezamos a desarrollar la arquitectura del C55x (posteriormente desarrollaremos las otras dos arquitecturas). Para esto, escogemos (§9.2.4) el miembro adecuado de la familia.

Finalmente, desarrollaremos la arquitectura con el DSP seleccionado.

#### Características principales del DSP  C5509

Punto fijo.

Bajo consumo de energía.

Instrucciones de longitud variable, de 8 a 48 bits.

12 buses independientes: 3 para leer datos, 2 para escribir datos, 5 para direcciones de datos; uno para leer programas, uno para direcciones de programa.

Espacio de memoria (espacio de direccionamiento) unificado (no hay memoria de programa separada). La memoria en el chip incluye DARAM que soporta dos accesos de memoria por ciclo; y SARAM que soporta uno; ROM que proporciona almacenamiento no volátil para programas y datos. Espacio total de direccionamiento = 16 Mbytes = direcciones de 24 bits.

Periféricos en el chip (son dispositivos de entrada y salida que se accesan desde el CPU, pero que se encuentran en el mismo chip):

DPLL clock generator (frequency multiplier) + external clock source;

Full duplex multichanneled buffered serial ports (McBSP);

Controlador DMA;

16-bit enhanced Host Port Interface (EHPI);

16-bit timers with 4-bits prescalers;

External memory interface (EMIF) supporting access to asynchronous SRAM and EPROM, synchronous burst SRAM (SBSRAM) and synchronous DRAM (SDRAM);

Configurable instruction cache;

Dedicated general-purpose I/O (GPIO) pins.

#### Características principales del DSP C6712

Bajo costo.

Punto flotante.

#### Características principales del DSP  C6411

Alto desempeño.

Bajo costo.

Punto fijo.

Compatible con las series 62x y 67x.

### Escoger entre uno de punto fijo y uno de punto flotante

Las consideraciones que son relevantes para seleccionar entre un DSP que maneje aritmética de punto fijo solamente en comparación con otros que manejen punto flotante, son:

1. Los DSPs de punto fijo consumen menos potencia.

2. Nuestras aplicaciones no requieren aritmética de punto flotante.

Por consiguiente, seleccionamos uno de punto fijo.

### Cuál miembro de la familia C55x escoger

La familia C55xx consta de los siguientes miembros:

C5509 A 288 MIPS  17 dólares

C5509 B 400 MIPS   21 dólares

C5510 A 320 MIPS    xx   dólares

C5510 B 400 MIPS   yy  dólares

Los criterios de selección son:

1. El costo

2. El desempeño en MIPS

Por consiguiente, se escogió el C5509 A.

# APÉNDICE C.  CARACTERÍSTICAS DEL DSP TI TMS320C5509 A

## Cualidades sobresalientes

Alto rendimiento, bajo consumo de energía.

### CPU

Arquitectura de múltiples buses, con un bus interno para memoria de programas y cinco buses internos para datos (tres dedicados a lectura y dos dedicados a escrituras);

Memoria unificada de programas y datos (un solo espacio de direccionamiento)

Multiplicadores duales de 17 bits por 17 bits acoplados a sumadores dedicados de 40 bits para operaciones de multiplica y acumula (MAC) de un solo ciclo, non-pipelined.

Unidad de comparación, selección y almacenamiento (CSSU) para la sección suma / compara del operador de Viterbi.

Codificador de exponente para computar un valor de exponente a partir de un acumulador de 40 bits en un solo ciclo.

Dos generadores de direcciones con ocho registros auxiliares y dos unidades de registro aritméticas

Buses de datos con retención del bus

Espacio total de direccionamiento de 8M x 16-bit (16 Mybtes)

Instrucciones para repetir una sola instrucción. Instrucciones para repetir un bloque de instrucciones.

Ejecución condicional

Línea de ensamble de siete etapas para alto desfogue de instrucciones.

Unidad buffer de instrucciones que carga, carea, encola y decodifica las instrucciones a fin de desacoplar la función de obtención del programa (obtención de la instrucción) de la línea de ensamble.

Unidad de flujo del programa, que coordina las acciones del programa entre las diversas unidades funcionales paralelas de la CPU.

Unidad de flujo de direcciones de datos que proporciona generación de direcciones de datos e incluye una unidad aritmética de 16 bits, capaz de realizar operaciones aritméticas, lógicas, de corrimiento y de saturación.

Unidad de cómputo de datos que contiene las unidades principales de cómputo de la CPU, incluyendo una unidad aritmética y lógica de 40 bits, dos unidades multiplica y acumula (MACs), y un registro de corrimiento.

### Memoria en el chip

RAM de acceso dual (DARAM) que soporta dos accesos a memoria por ciclo.

RAM de acceso sencillo (SARAM) que soporta un acceso a memoria por ciclo.

ROM que provee almacenamiento no volátil para programas o datos.

### Periféricos en el chip

Digital phase-locked loop (DPLL) clock generator (frequency multiplier) with external clock source

Puertos seriales con buffers, multicanales, full-duplex (McBSP).

Controlador de acceso directo a memoria (DMA)

Interfase a puerto huésped de 16 bits, mejorada (EHPI)

Temporizadores de 16 bits, con pre-escaladores de 4 bits.

Interfaz a memoria externa, que provee acceso a SRAM asíncrona y EPROM, a SRAM de ráfaga síncrona (SBSRAM) y a DRAM síncrona (SDRAM).

Caché de instrucciones configurable (programable).

Patas dedicadas a E/S de propósito general (GPIO)

### Conservación de energía

Dominios ociosos programables por software, para proporcionar modos de bajo consumo, configurables.

Administración automática de energía

Procesador CMOS avanzado, de bajo consumo.

### Emulación, pruebas y embalaje

Capacidad de emulación en el chip, basada en barrido, que lleva la pista de la historia del programa, de valores del contador de programa recientes y de discontinuidades del contador de programa (FIFO histórico).

Capacidad de prueba de barrido de límites, standard IEEE 1149.1 (JTAG)

Embalaje Micro-Star BGA (Ball grid array).

## Arquitectura

La arquitectura C55x está construida alrededor de cuatro unidades funcionales, las que intercambian programas y datos entre sí y con memoria a través de buses internos dedicados. También posee una línea de ensamble de instrucciones de siete etapas, y seis dominios para conservar energía.

### Vista general

Bajo consumo de energía, obtenido a través de paralelismo y diseños específicos para bajo consumo.

La estructura de los buses internos es como sigue:

- un bus de programa

- tres buses para leer datos

- dos buses para escribir datos

- buses adicionales dedicados a periféricos y actividad DMA

Estos buses permiten hasta tres lecturas de datos y dos escrituras en un solo ciclo. En paralelo, el controlador DMA puede ejecutar hasta dos transferencias de datos por ciclo, independientemente de la actividad de la CPU.

La CPU posee dos unidades multiplica-acumula (MAC), cada una capaz de multiplicar 17 bits por 17 bits en un solo ciclo. Una unidad aritmética y lógica (ALU) central de 40 bits se complementa con otra ALU adicional de 16 bits. Esta programabilidad proporciona la capacidad de optimizar actividades paralelas y consumo de energía. Estos recursos se administran por la Unidad de flujo de direcciones de dato (AU) y la Unidad de cómputo de datos (DU) de la CPU del C55x.

### Unidad buffer de instrucciones (unidad IU ó I)

Esta unidad recibe código (programas) en su cola-buffer de instrucciones, y decodifica las instrucciones. La unidad I pasa entonces información apropiada a la Unidad de Flujo de Programa, Unidad de Flujo de dirección de datos, y unidad de cómputo de datos, para ejecución. La CPU obtiene paquetes de 32 bits de memoria y los inserta en la cola-buffer de instrucciones (IBQ). El IBQ almacena hasta 64 bytes de instrucciones haciendo cola para ser decodificadas. El IBQ proporciona 6 bytes al mismo tiempo al decodificador de instrucciones, el que despacha acciones a otras unidades funcionales en la CPU.

### Unidad de flujo del programa (Unidad PU ó P)

Esta unidad recibe instrucciones de la Unidad I y coordina las acciones del flujo del programa, incluyendo:

Interpretación de condiciones para instrucciones condicionales.

Determina las direcciones de transferencia (goto)

Inicia el servicio a interrupciones, cuando llega una interrupción.

Administra operaciones de repetición sencilla (una instrucción se repite) y de repetición de bloques de instrucciones.

Administra la ejecución de instrucciones paralelas.

### Unidad de flujo de direcciones de datos (AU ó A)

Esta Unidad genera todas las direcciones para lectura y escritura de datos. Puede generar direcciones basadas en datos inmediatos que provienen de la Unidad I o de apuntadores contenidos en los registros auxiliares que yacen en la Unidad A. Existen ocho registro auxiliares para usarse como apuntadores de dirección y registros que contienen apuntadores a datos, de manera que proporcionan un apuntador dedicado a una tabla de coeficientes. Los registros para control del direccionamiento circular también los administra la Unidad A.

### Unidad de cómputo (unidad DU ó D)

Contiene las principales unidades computacionales de la CPU. La unidad D está compuesta de un registro de corrimiento, una ALU de 40 bits, dos unidades MAC, cuatro registros acumuladores de 40 bits y dos registros de transición.

#### Registro de corrimiento

El registro de corrimiento (Unidad D) lleva a cabo las siguientes acciones:

- Corre valores del acumulador de 40 bits hasta 31 bits a la izquierda o hasta 32 bits a la derecha.

- Corre valores inmediatos de 16 bits hasta 15 bits hacia la izquierda. El contador de corrimiento está contenido dentro de la instrucción, como una constante.

- Normaliza los valores en el acumulador.

- Extrae y expande campos de bits, y lleva a cabo conteo de bits.

- Rota valores en el registro.

- Redondea y/o satura valores en el acumulador antes de que sean guardados en la memoria de datos.

#### Unidad D aritmética y lógica (unidad D ALU)

La Unidad D contiene una unidad aritmética y lógica de 40 bits que acepta valores de la Unidad I y comunica los resultados del cálculo a todas las otras unidades funcionales primarias. Las funciones de la Unidad aritmética y lógica de la Unidad D incluyen:

- Hace sumas, restas, comparaciones, redondeo, saturación, operaciones booleanas, y cálculos de valor absoluto.

- Lleva a cabo dos operaciones aritméticas simultáneamente cuando se ejecuta una instrucción aritmética dual de 16 bits.

- Prueba, pone, borra y complementa los bits de los registros de la Unidad D.

- Mueve valores en los registros.

#### Unidades de acumulación múltiple (MACs)

Estas dos unidades llevan a cabo la multiplicación y suma / resta. En un solo ciclo, cada MAC puede llevar a cabo una multiplicación de 17 bits por 17 bits (fraccional o entera) y una suma o resta de 40 bits, con saturación opcional de 32ó 40 bits. Los acumuladores reciben todos los resultados de las operaciones MAC. La presencia de tres buses de lectura dedicados y dos buses de escritura dedicados proporciona la capacidad para operaciones sostenidas de un solo ciclo, duales, en los MACs.

#### Registros de la Unidad D

La Unidad D contiene cuatro acumuladores (AC0-AC3) de 40 bits que se usan como fuente o destino para los cálculos llevados a cabo por las unidades MAC y la Unidad aritmética y lógica. Las Unidad D también contiene dos registros de transición (TRN0, TRN1) de 16 bits que guardan la trayectoria de decisión de transición a las nuevas métricas, para llevar a cabo el algoritmo de Viterbi.

### Línea de ensamble (“Pipeline”) de instrucciones

El C55x lleva a cabo la obtención de la instrucción, su decodificación y ejecución en siete etapas, como sigue:

Etapa de obtención, que lee el programa de memoria y lo deposita en la cola-buffer de instrucciones.

Etapa de decodificación, que decodifica las instrucciones y despacha tareas a otras unidades principales funcionales.

Etapa de direccionamiento, que computa direcciones para acceso a datos y direcciones de brinco para discontinuidades del programa (saltos de programa = goto’s).

Etapas de acceso 1/acceso 2 que envían direcciones para leer datos a la memoria.

Etapa de lectura, que transfiere operandos (datos) en los buses B, C y D.

Etapa de ejecución, que ejecuta operaciones en las unidades A y D, y lleva a cabo escrituras en los buses E y F.

La línea de ensamble del C55x está protegida, lo que significa que automáticamente se insertarán ciclos (NOPs) según sea necesario, a fin de prevenir conflictos en la línea de ensamble. Estos ciclos de protección a la línea de ensamble se insertan cuando:

- Se supone que una instrucción va a escribir a una localidad, pero una instrucción previa aún no ha leído esa localidad (se insertan ciclos extra a fin de que la lectura ocurra primero), o bien...

- ...se supone que una instrucción lee datos de una localidad, pero una instrucción previa aún no ha escrito en esa localidad (se insertan ciclos extra a fin de asegurar que la escritura ocurra primero).

### Dominios IDLE para conservar energía

La arquitectura del C55x proporciona medios para conservar dinámicamente energía, a través de Dominios de Ocio programables vía software. Los bloques de circuitos en el dispositivo están organizados en dominios de ocio. Cada dominio puede operar normalmente o bien puede llevarse a un estado de ocio de bajo consumo de energía. El Registro de Control de Ocio (ICR) determina cuáles dominios deben ser colocados en el estado de ocio cuando la ejecución de la próxima instrucción IDLE ocurre. Los seis dominios son:

- El dominio de la CPU;

- El dominio del DMA;

- El dominio de los periféricos;

- El dominio del generador del reloj;

- El dominio del caché de instrucciones;

- El dominio EMIF (extended memory interface).

Se puede colocar a cada dominio en un estado de bajo consumo de energía, cuando su funcionamiento no se requiere. Este control proporciona al usuario la capacidad de modificar dinámicamente el consumo de energía del dispositivo, basado en su actividad. Nótese que cuando un dominio está en el estado ocioso, las funciones de ese dominio no están disponibles. Existe una excepción a esto: el dominio de periféricos.

## Memoria

Hay varios tipos de memoria para el C55x.

Como comparación, el FQ Omni emplea [Alder Pérez. (02.11.15)] 1MB de memoria de programa (2x MC27C4001), 256KB de memoria de datos (2x TC551001) y 256KB del registro auditable (2x HM628128). La manera en como cada uno de estos bloques se divide es desconocida.

### Memoria en el chip

El C55x proporciona acceso a un máximo de 8M palabras (16M bytes) de memoria, incluyendo la memoria en el chip y la memoria externa, organizada en un solo espacio de direccionamiento para programas y datos.

#### Memoria RAM en el chip de acceso dual (DARAM)

DARAM soporta dos accesos (lectura o escritura) por bloque de memoria en un solo ciclo.

#### Memoria RAM en el chip de acceso sencillo (SARAM)

SARAM soporta un acceso sencillo (lectura o escritura) por bloque de memoria en un solo ciclo.

#### Memoria en el chip de solo lectura (ROM)

La memoria ROM provee almacenamiento no volátil para programas o datos. El ROM en el chip es de acceso sencillo, queriendo decir que solo una lectura puede llevare a cabo a la vez. Cada acceso a ROM requiere dos ciclos.

Cada dispositivo en la familia C55x se encuentra disponible con un ROM estándar que puede contener varios componentes, incluyendo un cargador arrancador, tablas de datos y funciones para apoyo de software. También se pueden programar ROMs según las necesidades del cliente o comprador.

#### Cargador / arrancador

Se encuentran disponibles cargadores / arrancadores almacenados en memoria ROM en el chip. Cuando se energiza el circuito, estos cargadores pueden transferir automáticamente código de usuario de una fuente externa a cualquier localidad de memoria. El cargador puede soportar la transferencia de información de programa de cualquiera de las siguientes fuentes:

- EHPI

- Memoria externa asíncrona

- puertos seriales.

## Periféricos en el chip

Los periféricos en el chip son:

Digital phase-locked loop (DPLL) clock generation.

Caché de instrucciones.

Interfaz de memoria externa (EMIF)

Controlador de acceso directo a memoria (DMA).

16-bit enhanced host port interface (EHPI)

Puertos seriales de canales múltiples (McBSPs)

Temporizadores de 16 bits con pre-escaladores de 4 bits.

Patas de entrada / salida de uso general (GPIO).

FIFO histórico (para propósitos de emulación solamente).

### Digital phase-locked loop (DPLL) clock generation

#### Generador del reloj

Los dispositivos C55x incluyen un generador de reloj en el chip que proporciona la habilidad de dividir o multiplicar la frecuencia de entrada del reloj para así obtener la velocidad de reloj deseada para la CPU. La multiplicación del reloj de entrada se lleva a cabo mediante la síntesis del reloj de la CPU utilizando el DPLL. El generador del reloj tiene los siguientes dos modos de operación:

- modo de ignorar (bypass). En este modo, el PLL digital no se encuentra habilitado, y la salida del reloj es igual a la entrada del reloj dividida por 1, 2 ó 4. Este modo puede usarse para ahorrar energía cuando es aceptable una menor frecuencia de operación, puesto que el PLL digital está deshabilitado. Este modo también está presente mientras el circuito del PLL está asegurándose (amarrándose).

- modo de aseguramiento (lock) o amarre. En este modo, el DPLL está habilitado, y el generador del reloj provee una frecuencia de salida sintetizada que está asegurada (amarrada) a la frecuencia de entrada. La frecuencia sintetizada viene determinada por un factor multiplicativo y otro divisivo. El factor multiplicativo puede ir de 2 a 31. El factor divisivo puede ser 1, 2, 3 ó 4. Cuando el modo de aseguramiento se inicia, el dispositivo permanece en modo de ignorar (bypass) hasta que el DPLL asegura su amarre en el reloj de entrada. Entonces, el generador del reloj automáticamente cambia a modo asegurado (amarrado). Si el amarre en el reloj de entrada se pierde en cualquier tiempo, el generador del reloj automáticamente pasa de nuevo al modo de ignorar, hasta que el DPLL se reasegura o reamarra al reloj de entrada.

El generador del reloj está en modo ignorar después de un reset.

### Caché de instrucciones

El caché de instrucciones del C55x proporciona 24k bytes de espacio de caché para información de programa (código o datos) a ser obtenidos (accesados) por la Unidad de programa. El caché de instrucciones puede configurarse para usar combinaciones de hasta tres tipos de estructura de caché. Estos tipos disponibles son:

- Conjunto-asociativo de 2 vías. En este modo, el caché tiene una estructura similar a dos arreglos de caché de mapeo directo. Cada línea de caché tiene dos etiquetas. El tamaño del bloque de 2 vías es de 16k bytes.

- Conjunto-asociativo de una vía (mapeo directo). En este modo, el caché es un solo arreglo de mapeo directo. Cada línea de caché tiene una etiqueta. El tamaño de bloque de una vía es de 8k bytes. Los modos de 2 vías y una vía proporcionan desempeño del caché más eficiente para código que no ejecuta en un flujo lineal (código con ramas o llamadas / regresos de subrutinas). En cada uno de estos modos, las líneas de caché se reemplazan basadas en un algoritmo del menos recientemente usado.

- RAMset. En este modo, el valor de la etiqueta es fijo y por cada etiqueta hay un arreglo de 256 líneas de caché. En este modo, las líneas de caché no se reemplazan  a menos que la etiqueta se cambie o el caché sea limpiado («flushed»). Este modo proporciona mejor desempeño para bloques de código lineal frecuentemente usados (tales como subrutinas) que lo que se lograría ajustar dentro del tamaño de bloque del Ramset de 4k bytes. Existen disponibles múltiples bloques de Ramset, dependiendo de la configuración del caché.

### Interfase para memoria externa (EMIF)

El EMIF soporta una interfase sin costuras desde el C55x hacia una variedad de dispositivos de memoria externa.

La configuración del EMIF por la CPU se lleva a cabo a través del controlador del bus de periféricos. El EMIF atiende las solicitudes de transferencia de datos que provienen de tres fuentes internas:

- obtención de programas desde la CPU;

- accesos a datos desde la CPU;

- accesos a datos desde el controlador DMA en chip.

Si llegan simultáneamente peticiones múltiples, el EMIF atiende cada solicitud en orden de prioridad.

#### Descripciones de señales en EMIF

Las señales del EMIF pueden agruparse en categorías funcionales.

El bus de direcciones, el bus de datos, la habilitación del chip y las habilitación de bytes son compartidos por todos los tipos de memoria.

#### Registros EMIF

Con respecto al EMIF, el siguiente conjunto de registros controla su configuración y comportamiento:

Registro de control global EMIF.

Registro de reset global EMIF.

Registros 1, 2 y 3 de control de espacio CE del EMIF.

Registro de control SDRAM del EMIF.

Registro de período del SDRAM del EMIF.

#### Registros de control de espacio CE

Hay tres registros de control de espacio CE para el espacio CE. El campo MTYPe identifica el tipo de memoria para el espacio CE correspondiente. Si el MTYPE selecciona SBSRAM o SDRAM, los otros campos en el registro no se usan. Si se selecciona un tipo asincrónico, los campos remanentes especifican el comportamiento en el tiempo de las señales de control y dirección para acceder tal espacio.

#### Interfaz asíncrona

La interfaz asíncrona ofrece tipos de ciclo de memoria configurables que se conectan a una variedad de memorias, tales como SRAM, EPROM y memoria Flash.

#### Interfaz SBSRAM

La EMIF (§10.4.3) se conecta directamente a SBSRAMs en pipeline estándares en la industria, de 32 bits de ancho. Normalmente no soporta el “flujo a través” de las SBSRAMs.

Las SBSRAMs son latentes por su arquitectura, queriendo decir que los datos de lectura siguen a la información de dirección y control. Por consecuencia, la EMIF inserta ciclos entre los comandos de lectura y escritura para asegurar que no exista conflicto en el bus D[31:0]. La latencia inicial de tres ciclos está presente cuando se cambian direcciones en el bus, o en el primer acceso de una secuencia de ráfaga. Los accesos subsecuentes en la secuencia de ráfaga son de un solo ciclo.

#### Interfaz SDRAM

La EMIF (§10.4.3) soporta una interfaz sin costuras a SDRAM de 64 Mbit, ofreciendo una interfaz a memoria de alta densidad y de alta velocidad. La EMIF soporta los comandos a SDRAM de la tabla 13.

Tabla 13. Comandos de SDRAM soportados por la EMIF

| Comando | Función |
| --- | --- |
| DCAB | Desactiva (también se conoce como precarga) todos los bancos |
| ACTV | Activa los bancos seleccionados y selecciona la fila |
| READ | Toma como entrada la dirección de la columna de arranque y empieza la operación de lectura |
| WRT | Toma como entrada la dirección de la columna de arranque y empieza la operación de escritura |
| MRS | Mode Register Set, configura el registro de modo de SDRAM |
| REFR | Ciclo de auto refresco con dirección interna |

Inicialización de SDRAM. La EMIF lleva a cabo las funciones necesarias para inicializar la SDRAM si cualesquiera de los espacios CE se configuran para SDRAM. Se solicita una inicialización de SDRAM mediante la escritura de un 1 al INIT in el Registro de control SDRAM del EMIF. Esto no se deberá escribir si está ocurriendo acceso a una SDRAM.

La secuencia actual de eventos de una inicialización es:

- Envía un comando DCAB a todos los espacios CE configurados como SDRAM.

- Envía tres comandos de refresco REFR.

- Envía un comando MRS a todos los espacios CE configurados como SDRAM.

El ciclo de DCAB se lleva a cabo inmediatamente después de la inicialización (reset), siempre y cuando la entrada ¬HOLD no esté activa. Si ¬HOLD está activa, el comando DCAB no se lleva a cabo hasta que la condición de hold sea removida. El solicitante externo no deberá tratar de acceder ningún banco de SDRAM en este caso, a menos que lleve a cabo la inicialización y control de SDRAM por su cuenta.

Vigilando las fronteras de página. Puesto que la SDRAM es una memoria de tipo paginado, el controlador SDRAM del EMIF vigila la fila activa de SDRAM de modo que las fronteras de fila no sean traspasadas. Para llevar a cabo esta vigilancia, la EMIF guarda la dirección de la página abierta, y lleva a cabo comparaciones contra esa dirección para accesos subsecuentes al banco SDRAM. Este almacenamiento y comparación se lleva a cabo independientemente para cada espacio CE. El número de bits de dirección comparado es una función del tamaño de página programado en campo SDWID en el registro de control SDRAM del EMIF.

#### Interfase HOLD

Para detener el procesamiento momentáneamente.

### Controlador de acceso directo a memoria (DMA)

El controlador DMA transfiere datos entre localidades en el espacio de direccionamiento sin intervención de la CPU. Este movimiento de datos a y desde memoria interna, memoria externa, y periféricos ocurre en el fondo de la operación de la CPU.

El DMA tiene seis canales independientes, programables, lo que permite seis contextos distintos para operación del DMA. Cada uno de los canales se ejecutan bajo división de tiempo multiplexado.

Se usará el DMA con los contextos siguientes:

- Puerto TCP/IP

- Comunicación con la PC ó Laptop.

Actuando en forma independiente de la operación de la CPU, el controlador DMA puede:

- transferir datos entre memoria interna, memoria externa, y periféricos en el chip;

- transferir datos entre la interfaz EHPI y memoria.

#### Características principales del controlador de DMA

El controlador posee las siguientes características importantes:

- Su operación es independiente de la CPU;

- Trabaja con cuatro puertos estándar, uno para cada fuente de datos: RAM interno de acceso dual (o sea, DARAM), RAM interno de acceso simple (o sea, SARAM), memoria externa, y periféricos;

- Un puerto auxiliar existe para permitir ciertas transferencias entre la interfaz EHPI y memoria;

- Seis canales, lo que le permite al controlador de DMA seguirle la pista al contexto de seis transferencias de bloque independientes entre los puertos estándar.

- Bits para asignar a cada canal una prioridad baja o alta. Ver el tema “Cadena de servicio”;

- Sincronización de eventos. Las transferencias del DMA en cada canal pueden hacerse depender de la ocurrencia de ciertos eventos. Ver el tema “Sincronizando la actividad del canal”;

- Una interrupción para cada canal. Cada canal puede enviar una interrupción a la CPU al completar ciertos eventos operativos. Ver el tema “Vigilando la actividad del canal”.

- Opciones seleccionables vía software para actualizar las direcciones para las fuentes y los destinos de las transferencias de datos;

- Un dominio de ocio (de potencia) dedicado. Se puede poner al controlador del DMA en un estado de bajo consumo de energía si se apaga este dominio. Cada puerto serial bufferizado del multicanal (McBSP) en el DSP C55x tiene la capacidad de sacar temporalmente el dominio del DMA fuera de su estado ocioso cuando el McBSP necesita al controlador del DMA.

### Interfaz de puertos anfitriones mejorada (EHPI)

La interfaz EHPI es un puerto paralelo de 16 bits de ancho a través del cual un procesador anfitrión puede acceder directamente el espacio de memoria del DSP, el anfitrión actuando como dueño de la interfaz.

El EHPI se comunica con la memoria mediante un canal DMA auxiliar y buses internos DMA que proporcionan conectividad a la memoria total del DSP y a parte de la memoria externa del DSP.

#### Modos de operación: multiplexado y no multiplexado

En el modo no multiplexado, las direcciones y los datos van por buses diferentes; en el modo multiplexado, ocupan el mismo bus externo.

#### Operación durante el modo de baja energía

Las regiones “desconectadas” («iddle») no consumen energía, pero tampoco están disponibles para procesamiento. El DSP puede desconectar de forma independiente varias regiones.

#### Carga de memoria durante la restauración (reset)

Lo normal es que en un RESET no se inicialice la memoria, pero es posible hacerlo, vía la conexión EHPI que se tiene.

#### Consideraciones para emulación

La emulación debe considerar que, aunque el DSP esté detenido, deben seguir aceptándose interrupciones de ciertos dispositivos. A este fin, el DSP cuenta con un registro que indica qué dispositivos originarán que el DSP atienda las interrupciones, abandonando temporalmente su estado de “detenido”.

### Puerto serial multi-canal con buffer (McBSP)

Este puerto ofrece grandes ventajas para manejar dispositivos lentos.

### Temporizadores

El DSP posee dos temporizadores que pueden usarse en modo general.

### Patas de E/S de propósito general (GPIO)

Se utilizan para excitar los contadores electromecánicos.

### Características de las interrupciones

El DSP 5509 procesa las interrupciones provenientes de dispositivos externos y las interrupciones de software mediante un esquema de vectores de interrupción a los que les asigna uno de varios niveles de prioridades.

# APÉNDICE D. COMPATIBILIDAD CON DISEÑOS PREVIOS

## Diseños previos

- La arquitectura con dos procesadores DSP 5509 de la referencia AGA 03.06.05. Posee dos DSPs 5509, sin optimización en los cálculos del flujo corregido, y con una repartición de carga entre los procesadores de mayor granularidad (en el cálculo de Z). (convergencia de 1, 1/3, 1/9...)

- La arquitectura con un procesador DSP 5509 de la referencia.AGA 03.02.28. Posee un DSP 5509  (para los cálculos y el manejo de los sensores) y un microcontrolador MSP 430x33 que se usa para la interfaz con la PC, el SCADA y el usuario.

- La arquitectura con un procesador de propósitos generales Intel Pentium. Referencia Ref yyy. Rubén Ramírez. Utiliza un sistema operativo en tiempo real, una computadora de propósitos generales, y una tarjeta no especificada de adquisición de datos.

## Relación de esta arquitectura con diseños previos

Interfaz a los sensores (medidores). Idéntica a la de las arquitecturas (A) y (B).

Interfaz a la PC, el sistema SCADA y el usuario. Idéntica a la de la arquitectura (A).

Comunicación entre DSPs. Distinta a la de (A) y a la de (B).

Arquitectura del software. Idéntica a la de (A), excepto que la división de carga entre un DSP y otro (§1.3, “Cálculo de la compresibilidad Z del gas por el segundo DSP”, Pág. 4, referencia AGA 03.06.05] se reemplaza por un algoritmo mejor. (§5.14.3 de este informe).

Redundancia. Idéntica a la de (A).

Throughput. Superior a la de (A) y (B), según §5.11 de este informe. La arquitectura de este informe satisface

- Una cadencia de lectura de 10 veces/seg.

- Un cálculo del flujo corregido de 1 vez/seg. (Cumpliendo con las normas internacionales API 11 ó 12).

Tolerancia a fallas. La arquitectura (A) tenía diseños (incompletos) para tolerancia a fallas. La arquitectura (B) tenía diseños más detallados en el software, pero no exhibía tolerancia a fallas, por tener un solo DSP. La arquitectura que ahora presentamos es fácilmente agrandable para exhibir tolerancia a fallas, pero tal modificación no se detalla en este informe.

## Cambios principales

Se compara en la tabla 14 la arquitectura de este informe con la de diseños previos.

Tabla 14. La arquitectura propuesta versus diseños previos

| Característica de diseño actual. | Arquitectura A del §11.1 (dos DSPs) | Arquitectura B del §11.1 (Un DSP y un MSP) |
| --- | --- | --- |
| Segundo procesador. Es un DSP 5509A. | DSP 5509A. | Usaba un MSP 430x33. |
| Interfaz entre los procesadores. Es vía DMA. | La interfaz DM se describe en el §1.2, “Nueva interfaz entre los dos DSPs”, Pág. 3 de la referencia AGA 03.06.05; está incompleta. | La interfaz DM (8D +8A) [Figura 2, §4.1, ref. ] es una especial para el MSP. |
| Software del primer procesador, para cálculos críticos: filtrado de las señales. Idéntico al de la arquitectura A. | Idéntico al de la arquitectura A. | Descrito en el §7.4, “Procesamiento de las señales digitales por el FQ”, Pág. 65 de la referencia AGA 03.02.28. |
| Software del segundo procesador, para cálculos críticos: cálculo de Z, la compresibilidad del gas. El segundo procesador calcula parte de Z en paralelo con el primer DSP, que calcula la otra parte. La densidad  se acota según la serie 1, 1/4, 1/16,... | El segundo procesador calcula la compresibilidad Z de manera completa (el grano es “todo el cálculo de Z”);  se acota según la serie 1, 1/3, 1/9,... | El MSP no hace cálculos críticos.  se acota según la serie 1, 1/2, 1/4,... |
| Software del segundo procesador, para interfaz con el usuario. Idéntico al de la arquitectura A. | Los programas en “C” de la arquitectura B se aprovechan idénticos. Las rutinas en ensamblador serán reescritas. | Código en C y en ensamblador para el MSP 430x33. |
| Software del segundo procesador, para interfaz con la PC. Idéntico al de la arquitectura A. | Los programas en “C” de la arquitectura B se aprovechan idénticos. Las rutinas en ensamblador serán reescritas. | Código en C y en ensamblador para el MSP 430x33. Vía el puerto TCP/IP. |
| Software del segundo procesador, para interfaz con el SCADA. Idéntico al de la arquitectura A. | Los programas en “C” de la arquitectura B se aprovechan idénticos. Las rutinas en ensamblador serán reescritas. | Código en C y en ensamblador para el MSP 430x33. Vía el puerto TCP/IP. |
| Software del segundo procesador, para manejo del despliegue. Idéntico al de la arquitectura A. | Los programas en “C” de la arquitectura B se aprovechan idénticos. Las rutinas en ensamblador serán reescritas. | Código en C y en ensamblador para el MSP 430x33. |
| Electrónica de Acondicionamiento de Sensores. Idéntica a la de la arquitectura (B), pero habrá cinco, una para cada tren de medición, otra más para el tren de calibración. | Idéntica a la de la arquitectura (B). | Descrita en el §4.2, Págs. 39-41 de la referencia AGA 03.02.28. |
| Interfaz a la Electrónica de Acondicionamiento de Sensores. Idéntica a la de la arquitectura (B), pero habrá cinco, una para cada tren de medición, otra más para el tren de calibración. | Idéntica a la de la arquitectura (B). | Descrita en el §5.2, “Interfaz D+A a la memoria del Calculador de Flujo”, Págs. 48-50 de la referencia AGA 03.02.28. |
| Software para calibración. Idéntico al de la arquitectura (B). | Idéntico al de la arquitectura (B). | Descrito incompletamente en el §8, “Consideraciones especiales de la arquitectura”, Pág. 67 de la referencia AGA 03.02.28. |
| Interfaz del segundo DSP con la pantalla, el teclado, la PC y el SCADA. Idéntica a la de la arquitectura (B). | La interfaz de estos componentes al segundo DSP está descrita en el §1.2.4, “Cambios a la interfaz del MSP con teclado, pantallas, etc”, Pág. 3 de la referencia AGA 03.06.05 | La interfaz de estos componentes al MSP está descrita en el §4.4 “Módulo de entrada y salida” y Figura 8 “Propuesta de interconexión del MSP 430”, Págs. 41-45 de la referencia AGA 03.02.28. |

## Agradecimientos

Agradezco a las autoridades de CIATEQ, A. C., y a los integrantes del grupo de trabajo: Dr. José Pineda (líder); M. en C. Rubén Ramírez, Ing. Alder Pérez Astorga, Ing. Israel Luna, su constante apoyo y colaboración entusiasta.

## Bibliografía, referencias

Leon Adams. (2002) Choosing the right architecture for real-time signal processing systems. White paper, SPRA879, November 2002. Strategic Marketing, Texas Instruments.

Adolfo Guzmán. (2000) Families of “any time” algorithms and methods to compose them. Memorias del CIC 2000, Congreso Internacional de Computación, CIC, November. Pages 30-43. ISBN 970-18-5540-X. SUMMARY. An “any time” algorithm has to deliver its answer any time it is needed; it has to provide an answer or a solution in certain (often small) amount of time, which is not known in advance. Thus, the algorithm must have always “an (approximate) answer at hand”, that may keep refining as time passes, until the demand for it arrives. Some ways to create any time (ant) algorithms from non ant ones is presented. A collection of ant algorithms is given. Several manners to form new ant algorithms out of old ones are exposed. It is also shown a creative way to use the idle time (the time the ant algorithm is doing nothing, waiting to be called) to improve the values that are required in a hurry.

Adolfo Guzmán. (02.10.12) Alternativa “B” para una computadora de flujo (FQ). Documento de trabajo AGA 02.10.12. 3 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México.

Adolfo Guzmán. (02.11.02) Flujo de Datos en un FQ. Documento de trabajo AGA 02.11.02. 48 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México. RESUMEN. Se dan  diagramas de flujo de datos que indican los principales cálculos y operaciones que una FQ debe realizar. Estos diagramas constituyen las especificaciones de los cálculos a hacer y de los procesos a realizar. (2º borrador incompleto).

Adolfo Guzmán. (02.11.17) Adaptación de los diagramas de flujo del FQ a un sistema operativo en tiempo real. Documento de trabajo AGA 02.11.17. 6 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México. RESUMEN. Los diagramas de flujo de Alder Pérez y A. Guzmán se adaptan para que corran bajo un sistema operativo en tiempo real, probablemente QNX.

Adolfo Guzmán. (02.11.19) Formantes arquitectónicos para procesos paralelos híbridos. Documento de trabajo AGA 02.01.19. 7 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México. RESUMEN: Yendo más allá de las metas de la actividad 6 del grupo FQ, “integrar un sistema de medición de flujo”, este reporte explora las posibles arquitecturas que nos permitan (a) resolver el problema de construir una FQ; (b) atacar problemas de procesos discretos (binarios); (c) ídem combinaciones de procesos discretos con procesos continuos (a los que llamamos “procesos híbridos”), y la posible paralelización o conformación distribuida de (b) y (c).

AGA 03.02.28. Adolfo Guzmán Arenas. “Diseño de un computador de flujo usando el DSP 5509”. Adolfo Guzmán Arenas. Informe AGA 03.02.28, Proyecto 280157. CIATEQ, A.C. Posee un DSP 5509  (para los cálculos y el manejo de los sensores) y un microcontrolador MSP 430x33 que se usa para la interfaz con la PC, el SCADA y el usuario.

AGA 03.06.05. Adolfo Guzmán Arenas. “Arquitectura de un FQ con dos procesadores DSPs”. Informe AGA 03.06.05, Proyecto 280157. CIATEQ, A.C. Posee dos DSPs 5509, sin optimización en los cálculos del flujo corregido, y con una repartición de carga entre los procesadores de mayor granularidad (en el cálculo de Z). (Convergencia de 1, 1/3, 1(9...)

AGA 9Jun03. Adolfo Guzmán Arenas. “Hoja cálculo multdivs subrutinas” Hoja de Excel. Documento interno de trabajo. CIATEQ, A.C.

AGA 03.06.26. Adolfo Guzmán Arenas. “Computador de flujo con dos procesadores DSP ‘Texas Instruments’ modelo TMS320C5509A” Informe AGA 03.26, Proyecto 280157. CIATEQ, A.C. Posee dos DSPs 5509 que colaboran en las labores críticas (cálculo del floujo corregido), y cuyo software está mejorado para evitar cálculos innecesarios de un ciclo de medición al siguiente, viendo qué lecturas de los sensores no han cambiado.

Juan Luis Neuman. (1982) Diseño y construcción de una arquitectura paralela tolerante a fallas en la unidad central de procesos, para tiempo real. Tesis de Maestría, División de Estudios de Posgrado, Fac. de Ingeniería, UNAM. 1982. Diseñó el kernel de un sistema operativo en tiempo real para un bi-procesador redundante (dos PDP-11s conectadas vía un unibus común y dos unibuses propios).

Alder Pérez. (02.11.15) Requerimientos de diseño para el computador de flujo. Documento de trabajo APA 02.11.15. 6 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México.

Alder Pérez. (03.01.20) Descripción de los bloques de un computador de flujo comercial. Documento de trabajo APA 03.01.20. 7 hojas. Proyecto 280157 CQR-009, Área Tec. de Información, CIATEQ, Querétaro, México.

José Pineda. Especificaciones iniciales del FQ y plan de trabajo preliminar.  

Rubén Ramírez (02.12.17). Relación de señales y tarjetas de adquisición de datos y acondicionamiento de National Instruments. Archivo: relacion de señales y tarjetas.xls  HOY (17 DIC 02) 4 18 4 7 1 2 13 Documento de trabajo S/n, Proyecto 280157, CIATEQ, Querétaro, México.

Rubén Ramírez (03.02.04). Sistema portátil modular. Relación de señales y tarjetas de adquisición de datos y acondicionamiento de National Instruments para pruebas en campo. Archivo: Relacion de señales y tarjetas (así se llama el arch)  HOY (4 feb 03)  6 6 4 2 2 1.  Documento de trabajo S/n, Proyecto 280157, CIATEQ, Querétaro, México.

Rubén Ramírez (03.01.01) Sistema Portátil Modular. Relación de señales y tarjetas de adquisición de datos y acondicionamiento de National Instruments. Archivo: Relacion de señales y tarjetas rev2.xls = Relacion de señales y tarjetas SCC en03.xls = Relacion de señales y tarjetas SCC de ruben en02.xls  HOY     3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 YAA tabla 6 Documento de trabajo S/n, Proyecto 280157, CIATEQ, Querétaro, México.

Rubén Ramírez (03.01.09) Sistema Portátil PXI / SCXI. Relación de señales y componentes de control, DAQ y acondicionamiento de National Instruments. Archivo: Relacion de señales y tarjetas PXISCXI de ruben en03.xls  Fecha: Enero 9, 2003  4 4 18 18 4 2 1 2 2 13 YAA  tabla 5. Documento de trabajo S/n, Proyecto 280157, CIATEQ, Querétaro, México.

Ref yyy. Rubén Ramírez. “Arquitectura con un procesador de propósitos generales Intel Pentium.” Utiliza un sistema operativo en tiempo real, una computadora de propósitos generales, y una tarjeta no especificada de adquisición de datos.

Ref. SPRU317B. “TMS320C55x DSP Peripherals Referente Guide”. Preliminary Draft.. Literature Number SPRU317B. May 2001. Texas Instruments.

Otra opción no explorada aquí es usar otro DSP 5509 para comunicaciones.

Ver §7.2 “Redundancia en el ”.

Se agrupan 16 entradas discretas en un bloque de entradas que posee (el bloque) una dirección de memoria. Se agrupan similarmente 16 variables discretas de salida en un bloque de salida que posee otra dirección de memoria.

No está claro que se requieran estos cuatro bits de control y dos de selección; la idea es que la Electrónica de acoplamiento a sensores sea pasiva (Cf. §§5.2.8a) y 7.2.1C).

Los dos pueden estar haciendo exactamente los mismos cálculos; o uno puede estar de ocioso, y el otro calculando.

Este “desprecio” no es absoluto: podría ser que el Calculador de Flujo fuese muy lento y dejara de satisfacer las condiciones (intervalos) de entrega de mediciones corregidas. Esta lentitud será notada por un watch dog, probablemente en un Calculador de Flujo suplente, o en la PC ó consumidor de lecturas del FQ. Y se dispararía una alarma.

De esta forma, más de un Calculador de Flujo podrán procesar las entradas (a), sin que se sepa que hay más de uno procesando. Se ignoran mutuamente. En esta forma opera la Red Meteorológica de la Cd. De México, donde los sensores ponen su información en Internet y cualquier número de PCs las leen, filtran y hacen ajustes o corren modelos, para predecir (cada quien por su lado) distintos pronósticos de clima, para guardar estadísticas, etc.

El plan es que estas modificaciones las lleve a cabo el Ing. Alder Pérez, y la Ing. Elsy Arratia las verifique o revise, proporcionando así “control de calidad”.

El plan es que esta modificación la realice A. Guzmán.

Este máximo se da cuando el cálculo se hace considerando que todos los valores de los sensores cambiaron; por ejemplo, en el arranque del cálculo del flujo corregido.

A los algoritmos que se ejecutan bajo esta política de ejecución se les denomina “siempre listos” («any time algorithms», referencia [Guzmán 2000]), puesto que deben de proporcionar un valor “en el momento que sea menester”; mientras más tiempo tengan para procesar, mayor será la exactitud o precisión de su respuesta o cálculo.

Tener cuidado en la iteración 30 de no preguntar por FIFO no vacío y volver a poner la variable de iteración en 29 otra vez. La pregunta correcta al principio de cada iteración es: “Si la variable de iteración es menor a 29 y el FIFO no está vacío, hazla igual a 29. De lo contrario, increméntala normalmente (agregando un 1).”

El cálculo (2) se lleva a cabo en paralelo con el cálculo (1).

En general, puede haber varios suplentes para un titular; o puede haber un suplente para varios titulares (digamos, 5 titulares y 1 suplente que puede suplir a cualquiera de los 5).

Si se hiciese de manera centralizada, estaríamos expuestos a que, cuando falle ese dispositivo, ¡no habría titular!

Un punto sutil: nuestro diseño debe estar a pruebas de un suplente que falla ¡y por esto mismo le arrebata la titularidad al titular! En nuestro caso, un suplente que falla suponemos que deja de ejecutar código de aplicación y por ende no va a continuar interrogando al titular, y mucho menos arrebatarle su titularidad.

Los dos pueden estar haciendo exactamente los mismos cálculos; o uno puede estar de ocioso, y el otro calculando.

Por ejemplo, escribiendo en una memoria global.

Las secciones 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 y 8.9 se han tomado del documento [Alder Pérez. (02.11.15)]

Minutas de la reunión del grupo de trabajo, 24feb03.

Unas tablas indican una impedancia de 250 ohms; otras no indican.

Unas tablas indican 249 ohms; otras, 250; otras, no indican resistencia.

Los corchetes [ ] se refieren a las referencias que se listan al final del documento.

Multi channel buffer serial port. It buffers data through DMA; full duplex communicatgion.

Bus to peripherals developed by Philips.

Conectores en forma de bolitas metálicas que sobresalen del chip.

External memory interface.

General purpose input/output.

El DMA le roba ciclos de memoria a la CPU, de manera que la CPU queda “en suspenso” mientras el DMA  trabaja.